## Исходные данные
|  | 5 МГц | № импульса
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 50.83 | 47.41 | 44.78 | 42.41 | 38.5 | 36.45 |  |  | 5 МГц | № импульса
|  | 50.65 | 47.07 | 44.68 | 42.13 | 38.42 | 36.38 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 50.63 | 47.32 | 44.5 | 42.17 | 38.39 | 36.17 |  |  | 50.83 | 47.41 | 44.78 | 42.41 | 38.5 | 36.45
|  | 50.47 | 47.06 | 44.49 | 42.23 | 38.37 | 36.27 |  |  | 50.65 | 47.07 | 44.68 | 42.13 | 38.42 | 36.38
|  | 50.54 | 47 | 44.54 | 42.06 | 38.29 | 36.43 |  |  | 50.63 | 47.32 | 44.5 | 42.17 | 38.39 | 36.17
|  | 50.52 | 47.09 | 44.56 | 42.17 | 38.25 | 36.14 |  |  | 50.47 | 47.06 | 44.49 | 42.23 | 38.37 | 36.27
|  | 50.51 | 47.05 | 44.52 | 42.11 | 38.29 | 36.15 |  |  | 50.54 | 47 | 44.54 | 42.06 | 38.29 | 36.43
| Среднее Ui, мВ | 50.5929 | 47.1429 | 44.5814 | 42.1829 | 38.3586 | 36.2843 |  |  | 50.52 | 47.09 | 44.56 | 42.17 | 38.25 | 36.14
| Среднее 2017 | 127.2529 | 120 | 114.06 | 108.12 | 99.43 | 93.0886 | Среднее падение сигнала относительно 2017 |  | 50.51 | 47.05 | 44.52 | 42.11 | 38.29 | 36.15
| U2017/U2019 | 2.5152 | 2.5455 | 2.5585 | 2.5631 | 2.5921 | 2.5655 | 2.5567
Для n/(n+1) | Среднее Anm, дБ | 0.50966 | 0.44092 | 0.46473 | 0.72762 | 0.57251 | 0.54309 | Среднее Anm по все парам соседних импульсов |  | 10 МГц | № импульса
Для n/(n+2) | Среднее Anm, дБ | 0.95058 | 0.90566 | 1.1924 | 1.3001 | 1.0872 | 2.0018 | Среднее Anm через один импульс |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Для n/(n+3) | Среднее Anm, дБ | 1.4153 | 1.6333 | 1.7649 | 1.6045 |  | 2.9544 | Среднее Anm через два импульса |  | 21.43 | 18.06 | 16.18 | 13.73 | 11.52 | 10.12
Для n/(n+4) | Среднее Anm, дБ | 2.1429 | 2.2058 | 2.1744 |  |  | 4.0037 | Среднее Anm через три импульса |  | 21.24 | 18.27 | 15.79 | 13.22 | 11.43 | 10.2
|  | 2017 год |  |  |  |  | Отношение средних Anm |  |  | 21.42 | 18.36 | 15.67 | 13.27 | 11.56 | 9.84
|  | 10 МГц | № импульса | [6 empty] | 21.22 | 18.14 | 15.5 | 13.37 | 11.43 | 10.2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 21.24 | 18.48 | 15.48 | 13.5 | 11.49 | 10.22
|  | 21.43 | 18.06 | 16.18 | 13.73 | 11.52 | 10.12 |  |  | 21.27 | 18.57 | 15.32 | 13.01 | 11.88 | 9.95
|  | 21.24 | 18.27 | 15.79 | 13.22 | 11.43 | 10.2 |  |  | 21.47 | 18.65 | 15.71 | 13.44 | 11.61 | 10.34
|  | 21.42 | 18.36 | 15.67 | 13.27 | 11.56 | 9.84
|  | 21.22 | 18.14 | 15.5 | 13.37 | 11.43 | 10.2 |  |  | 16 МГц | № импульса
|  | 21.24 | 18.48 | 15.48 | 13.5 | 11.49 | 10.22 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 21.27 | 18.57 | 15.32 | 13.01 | 11.88 | 9.95 |  |  | 10.01 | 7.32 | 5.19 | 3.72 | 3.07 | 2.37
|  | 21.47 | 18.65 | 15.71 | 13.44 | 11.61 | 10.34 |  |  | 9.91 | 7.56 | 5.26 | 4.04 | 2.89 | 2.49
| Среднее Ui, мВ | 21.3271 | 18.3614 | 15.6643 | 13.3629 | 11.56 | 10.1243 |  |  | 9.9 | 7.36 | 5.38 | 3.77 | 3.06 | 2.39
| Среднее 2017 | 49.0814 | 42.2543 | 36.5514 | 31.8629 | 28.0629 | 24.81 | Среднее падение сигнала |  | 9.85 | 7.65 | 5.44 | 3.97 | 2.92 | 2.28
| U2017/U2019 | 2.3014 | 2.3013 | 2.3334 | 2.3844 | 2.4276 | 2.4505 | 2.3664 |  | 10.07 | 7.56 | 5.31 | 3.93 | 2.88 | 2.06
Для n/(n+1) | Среднее Anm, дБ | 1.3014 | 1.2589 | 1.1928 | 1.1033 | 1.0701 | 1.1853 | Среднее Anm по все парам соседних импульсов |  | 10.02 | 7.41 | 5.24 | 3.88 | 2.91 | 2.41
Для n/(n+2) | Среднее Anm, дБ | 2.5602 | 2.4517 | 2.2961 | 2.1734 | 2.3703 | 1.9998 | Среднее Anm через один импульс |  | 9.96 | 7.5 | 5.43 | 3.93 | 3.16 | 2.17
Для n/(n+3) | Среднее Anm, дБ | 3.753 | 3.555 | 3.3662 | 3.5581 |  | 3.0019 | Среднее Anm через два импульса
Для n/(n+4) | Среднее Anm, дБ | 4.8563 | 4.6251 | 4.7407 |  |  | 3.9996 | Среднее Anm через три импульса |  | 20 МГц | № импульса
|  | № импульса 6: Отношение средних Anm |  |  | 5.92 | 3.61 | 2.33 | 1.4 | 0.982 | 0.969
|  | 10 МГц 1: 16 МГц; № импульса 2: № импульса |  |  | 5.51 | 3.73 | 2.08 | 1.57 | 0.916 | 0.934
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5.69 | 3.63 | 2.24 | 1.38 | 0.91 | 0.73
|  | 10.01 | 7.32 | 5.19 | 3.72 | 3.07 | 2.37 |  |  | 5.96 | 3.66 | 2.42 | 1.26 | 0.925 | 0.916
|  | 9.91 | 7.56 | 5.26 | 4.04 | 2.89 | 2.49 |  |  | 5.79 | 3.57 | 2.06 | 1.37 | 1.25 | 0.839
|  | 9.9 | 7.36 | 5.38 | 3.77 | 3.06 | 2.39 |  |  | 5.83 | 3.68 | 2.29 | 1.42 | 1.08 | 0.992
|  | 9.85 | 7.65 | 5.44 | 3.97 | 2.92 | 2.28 |  |  | 5.75 | 3.66 | 2.45 | 1.33 | 1.03 | 0.698
|  | 10.07 | 7.56 | 5.31 | 3.93 | 2.88 | 2.06 | [6 empty] | 1.0133 | 0.86829 | Что-то много по амплитуде
|  | 10.02 | 7.41 | 5.24 | 3.88 | 2.91 | 2.41
|  | 9.96 | 7.5 | 5.43 | 3.93 | 3.16 | 2.17 | 1.17 | Было столько. Явно нужно 2,17. Опечатка
| Среднее Ui, мВ | 9.96 | 7.48 | 5.3214 | 3.8914 | 2.9843 | 2.31
| Среднее 2017 | 21.1029 | 15.9729 | 12.05 | 9.0729 | 7.1743 | 5.7814 | Среднее падение сигнала
| U2017/U2019 | 2.1188 | 2.1354 | 2.2644 | 2.3315 | 2.404 | 2.5028 | 2.2928
Для n/(n+1) | Среднее Anm, дБ | 2.4199 | 2.4501 | 2.4638 | 2.0387 | 1.8754 | 2.2495 | Среднее Anm по все парам соседних импульсов
Для n/(n+2) | Среднее Anm, дБ | 4.8699 | 4.9138 | 4.5024 | 3.914 | 4.5501 | 2.0227 | Среднее Anm через один импульс
Для n/(n+3) | Среднее Anm, дБ | 7.3337 | 6.9525 | 6.3778 | 6.888 |  | 3.062 | Среднее Anm через два импульса
Для n/(n+4) | Среднее Anm, дБ | 9.3724 | 8.8279 | 9.1001 |  |  | 4.0453 | Среднее Anm через три импульса
Отношение средних Anm
|  | 20 МГц | № импульса
|  | 5.92 | 3.61 | 2.33 | 1.4 | 0.982 | 0.969
|  | 5.51 | 3.73 | 2.08 | 1.57 | 0.916 | 0.934
|  | 5.69 | 3.63 | 2.24 | 1.38 | 0.91 | 0.73
|  | 5.96 | 3.66 | 2.42 | 1.26 | 0.925 | 0.916
|  | 5.79 | 3.57 | 2.06 | 1.37 | 1.25 | 0.839
|  | 5.83 | 3.68 | 2.29 | 1.42 | 1.08 | 0.992
|  | 5.75 | 3.66 | 2.45 | 1.33 | 1.03 | 0.698
| Среднее Ui, мВ | 5.7786 | 3.6486 | 2.2671 | 1.39 | 1.0133 | 0.86829
| Среднее 2017 | 10.9601 | 7.3223 | 4.7383 | 2.9806 | 2.3119 | 1.7254 | Среднее падение сигнала
| U2017/U2019 | 1.8967 | 2.0069 | 2.09 | 2.1443 | 2.2815 | 1.9872 | 2.0678
Для n/(n+1) | Среднее Anm, дБ | 3.5077 | 3.7833 | 4.0263 | 2.2162 | 2.5471 | 3.2161 | Среднее Anm по все парам соседних импульсов
Для n/(n+2) | Среднее Anm, дБ | 7.291 | 7.8096 | 6.2425 | 4.7632 | 6.5266 | 2.0293 | Среднее Anm через один импульс
Для n/(n+3) | Среднее Anm, дБ | 11.3173 | 10.0258 | 8.7895 | 10.0442 |  | 3.1231 | Среднее Anm через два импульса
Для n/(n+4) | Среднее Anm, дБ | 13.5335 | 12.5729 | 13.0532 |  |  | 4.0587 | Среднее Anm через три импульса
Отношение средних Anm
Выводы | 1. Среднее затухание сигнала Anm все же не зависит от выбора пар импульсов (соседние, через один и т.д.)
2. На любой частоте отношение средних Anm кратно парам импульсов и расстоянию, т.е. 2, 3, 4
3. Среднее снижение (падение) сигнала в 2019 г. уменьшается с частотой, т.е. затухание другое, меньше
4. Как показывает обработка сигнала - см. Лист Обработка - никакой дифпоправки не надо: затухание при 0 Гц равно 0

## 5 МГц
Частота, МГц | 5
№ импульса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Импульсы n-m | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | Среднее
Ui,мВ | 50.83 | 47.41 | 44.78 | 42.41 | 38.5 | 36.45 | Anmi, дБ | 0.605 | 0.49572 | 0.47232 | 0.84015 | 0.47526 | 0.57769 |  | 0.605 | 0.49572 | 0.47232 | 0.84015 | 0.47526
| 50.65 | 47.07 | 44.68 | 42.13 | 38.42 | 36.38 |  | 0.63671 | 0.45262 | 0.51043 | 0.80068 | 0.47389 | 0.57487 |  | 0.63671 | 0.45262 | 0.51043 | 0.80068 | 0.47389
| 50.63 | 47.32 | 44.5 | 42.17 | 38.39 | 36.17 |  | 0.58726 | 0.53369 | 0.46713 | 0.81571 | 0.51739 | 0.58424 |  | 0.58726 | 0.53369 | 0.46713 | 0.81571 | 0.51739
| 50.47 | 47.06 | 44.49 | 42.23 | 38.37 | 36.27 |  | 0.60763 | 0.48779 | 0.45283 | 0.83259 | 0.48888 | 0.57394 |  | 0.60763 | 0.48779 | 0.45283 | 0.83259 | 0.48888
| 50.54 | 47 | 44.54 | 42.06 | 38.29 | 36.43 |  | 0.63075 | 0.46695 | 0.49762 | 0.81568 | 0.43252 | 0.5687 |  | 0.63075 | 0.46695 | 0.49762 | 0.81568 | 0.43252
| 50.52 | 47.09 | 44.56 | 42.17 | 38.25 | 36.14 |  | 0.61069 | 0.47967 | 0.47883 | 0.84744 | 0.49287 | 0.5819 |  | 0.61069 | 0.47967 | 0.47883 | 0.84744 | 0.49287
| 50.51 | 47.05 | 44.52 | 42.11 | 38.29 | 36.15 |  | 0.61635 | 0.48009 | 0.4834 | 0.826 | 0.49954 | 0.58108 |  | 0.61635 | 0.48009 | 0.4834 | 0.826 | 0.49954
[13 empty] | 0.0020385 | СКО | 0.0062621 | 0.009661 | 0.0072568 | 0.0060844 | 0.010094
[13 empty] | 0.0035301 | Отн. СКО | 0.010844 | 0.01673 | 0.012566 | 0.010536 | 0.017479
Среднее Ui, мВ | 50.5929 | 47.1429 | 44.5814 | 42.1829 | 38.3586 | 36.2843 | Среднее Anm, дБ | 0.61349 | 0.48522 | 0.48036 | 0.82546 | 0.48291 | Среднее по Аnmi |  |  |  |  | Расчет СКО для групп |  | n - числдо измерений в группе
Среднее Ui, мВ (дубль) | 50.5929 | 47.1429 | 44.5814 | 42.1829 | 38.3586 | 36.2843 | Аnm по средним Ui | 0.61347 | 0.48524 | 0.48036 | 0.82547 | 0.48288 | 0.57748 | Среднее средних | [5 empty] | L - число групп измерений
| Среднее для каждого № импульса | [5 empty] | Импульсы n-m | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Среднее в группе |  | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Ст. откл. Sj | Sj^2 | n | L | N=n*L | Ст. откл. SA | CKO, дБ | Отн. СКО
[7 empty] | Anm, дБ | 1.1007 | 0.96803 | 1.3125 | 1.3154 | 1.1742 |  | 1.1007 | 0.96803 | 1.3125 | 1.3154 | 0.17026 | 0.028988 | 4 | 7 | 28 | 0.01088 | 0.05635 | 0.048178
[8 empty] | 1.0893 | 0.96305 | 1.3111 | 1.2746 | 1.1595 |  | 1.0893 | 0.96305 | 1.3111 | 1.2746 | 0.16304 | 0.026582
[8 empty] | 1.121 | 1.0008 | 1.2828 | 1.3331 | 1.1844 |  | 1.121 | 1.0008 | 1.2828 | 1.3331 | 0.15224 | 0.023176
[8 empty] | 1.0954 | 0.94062 | 1.2854 | 1.3215 | 1.1607 |  | 1.0954 | 0.94062 | 1.2854 | 1.3215 | 0.17711 | 0.031366
[8 empty] | 1.0977 | 0.96457 | 1.3133 | 1.2482 | 1.1559 |  | 1.0977 | 0.96457 | 1.3133 | 1.2482 | 0.1563 | 0.024429
[8 empty] | 1.0904 | 0.9585 | 1.3263 | 1.3403 | 1.1789 |  | 1.0904 | 0.9585 | 1.3263 | 1.3403 | 0.18636 | 0.034729
[8 empty] | 1.0964 | 0.96349 | 1.3094 | 1.3255 | 1.1737 |  | 1.0964 | 0.96349 | 1.3094 | 1.3255 | 0.17476 | 0.030542
[12 empty] | 0.0041124 | CKO | 0.0040052 | 0.0067843 | 0.0059841 | 0.012827
[12 empty] | 0.003516 | Отн. СКО | 0.0034244 | 0.0058004 | 0.0051162 | 0.010967
[12 empty] | 1.1696 | Cp. Anm, дБ
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 1.0987 | 0.96558 | 1.3058 | 1.3084 | 1.1696
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 0.54935 | 0.48279 | 0.65291 | 0.65419 | 0.58481 | Среднее средних |  | 0.57748
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-4 | 2-5 | 3-6 |  |  |  |  | 0.58481
[7 empty] | Anm, дБ | 1.573 | 1.8082 | 1.7877 |  |  |  |  | 0.57321
[8 empty] | 1.5998 | 1.7637 | 1.785 |  |  |  |  | 0.58481
[8 empty] | 1.5881 | 1.8165 | 1.8002 |  |  |  |  | 0.58008 | среднее Средних средних
[8 empty] | 1.5482 | 1.7732 | 1.7743
[8 empty] | 1.5953 | 1.7802 | 1.7458
[8 empty] | 1.5692 | 1.8059 | 1.8191
[8 empty] | 1.5798 | 1.7895 | 1.8089
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 1.5791 | 1.791 | 1.7887
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 0.52636 | 0.59702 | 0.59625 | 0.57321 | Среднее средних
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-5 | 2-6
[7 empty] | Anm, дБ | 2.4132 | 2.2834
[8 empty] | 2.4004 | 2.2376
[8 empty] | 2.4038 | 2.3339
[8 empty] | 2.3808 | 2.2621
[8 empty] | 2.411 | 2.2128
[8 empty] | 2.4166 | 2.2988
[8 empty] | 2.4058 | 2.289
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 2.4045 | 2.274
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 0.60113 | 0.56849 | 0.58481 | Среднее средних
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-6
[7 empty] | Anm, дБ | 2.8885
2.8743
2.9212
2.8697
2.8435
2.9095
2.9054
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 2.8874
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 0.57749 | 0.57749 | Среднее средних

## 10 МГц
Частота, МГц | 10
№ импульса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Импульсы n-m | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6
Ui,мВ | 21.43 | 18.06 | 16.18 | 13.73 | 11.52 | 10.12 | Anmi, дБ | 1.4861 | 0.95478 | 1.4262 | 1.5244 | 1.1254
| 21.24 | 18.27 | 15.79 | 13.22 | 11.43 | 10.2 |  | 1.3083 | 1.2671 | 1.543 | 1.2637 | 0.98892
| 21.42 | 18.36 | 15.67 | 13.27 | 11.56 | 9.84 |  | 1.3389 | 1.3761 | 1.444 | 1.1983 | 1.3993
| 21.22 | 18.14 | 15.5 | 13.37 | 11.43 | 10.2 |  | 1.3622 | 1.3661 | 1.284 | 1.3617 | 0.98892
| 21.24 | 18.48 | 15.48 | 13.5 | 11.49 | 10.22 |  | 1.2091 | 1.5386 | 1.1887 | 1.4003 | 1.0174
| 21.27 | 18.57 | 15.32 | 13.01 | 11.88 | 9.95 |  | 1.1791 | 1.6711 | 1.4196 | 0.78922 | 1.5399
| 21.47 | 18.65 | 15.71 | 13.44 | 11.61 | 10.34 |  | 1.2231 | 1.4901 | 1.3555 | 1.2713 | 1.0062
Подсчитаем СКО для групп измерений
7 групп по 4 измерения в группе
Среднее Ui, мВ | 21.3271 | 18.3614 | 15.6643 | 13.3629 | 11.56 | 10.1243 | Среднее Anm, дБ | 1.301 | 1.3805 | 1.3802 | 1.2584 | 1.1523 | Среднее по Аnmi
Среднее Ui, мВ (дубль) | 21.3271 | 18.3614 | 15.6643 | 13.3629 | 11.56 | 10.1243 | Аnm по средним Ui | 1.3005 | 1.3799 | 1.3802 | 1.2588 | 1.1519 | 1.2943 | Среднее средних |  |  | среднее Средних средних
| Среднее для каждого № импульса | [5 empty] | Импульсы n-m | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Среднее в группе |  | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Ст. откл. Sj | Sj^2 | n | L | N=n*L | Ст. откл. SA | CKO | Отн. СКО
[7 empty] | Anm, дБ | 2.4409 | 2.3809 | 2.9505 | 2.6498 | 2.6055 |  | 2.4409 | 2.3809 | 2.9505 | 2.6498 | 0.25725 | 0.066176 | 4 | 7 | 28 | 0.032584 | 0.082894 | 0.031604
[8 empty] | 2.5754 | 2.8101 | 2.8067 | 2.2526 | 2.6112 |  | 2.5754 | 2.8101 | 2.8067 | 2.2526 | 0.2631 | 0.06922
[8 empty] | 2.715 | 2.82 | 2.6422 | 2.5975 | 2.6937 |  | 2.715 | 2.82 | 2.6422 | 2.5975 | 0.097152 | 0.0094386
[8 empty] | 2.7283 | 2.6501 | 2.6457 | 2.3506 | 2.5937 |  | 2.7283 | 2.6501 | 2.6457 | 2.3506 | 0.16642 | 0.027695
[8 empty] | 2.7477 | 2.7274 | 2.589 | 2.4177 | 2.6204 |  | 2.7477 | 2.7274 | 2.589 | 2.4177 | 0.15246 | 0.023243
[8 empty] | 2.8502 | 3.0907 | 2.2088 | 2.3291 | 2.6197 |  | 2.8502 | 3.0907 | 2.2088 | 2.3291 | 0.41961 | 0.17607
[8 empty] | 2.7131 | 2.8456 | 2.6269 | 2.2776 | 2.6158 |  | 2.7131 | 2.8456 | 2.6269 | 2.2776 | 0.24276 | 0.058931
[12 empty] | 0.012316 | CKO | 0.050306 | 0.081594 | 0.086314 | 0.058777
[12 empty] | 0.0046955 | Отн. СКО | 0.01918 | 0.031109 | 0.032908 | 0.022409
[12 empty] | 2.6229 | Cp. Anm, дБ
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 2.6815 | 2.7607 | 2.6386 | 2.4107 | 2.6229 |  |  | 1.2943
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 1.3408 | 1.3803 | 1.3193 | 1.2053 | 1.3114 | Среднее средних |  | 1.3114
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-4 | 2-5 | 3-6 |  |  |  |  | 1.3191
[7 empty] | Anm, дБ | 3.867 | 3.9053 | 4.076 |  |  |  |  | 1.3114
[8 empty] | 4.1185 | 4.0738 | 3.7956 |  |  |  |  | 1.3091
[8 empty] | 4.159 | 4.0183 | 4.0415
[8 empty] | 4.0123 | 4.0118 | 3.6346
[8 empty] | 3.9364 | 4.1276 | 3.6064
[8 empty] | 4.2698 | 3.8799 | 3.7487
[8 empty] | 4.0687 | 4.1169 | 3.6331
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 4.0617 | 4.0191 | 3.7908
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 1.3539 | 1.3397 | 1.2636 | 1.3191 | Среднее средних
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-5 | 2-6
[7 empty] | Anm, дБ | 5.3914 | 5.0307
[8 empty] | 5.3822 | 5.0628
[8 empty] | 5.3572 | 5.4176
[8 empty] | 5.374 | 5.0007
[8 empty] | 5.3367 | 5.145
[8 empty] | 5.059 | 5.4198
[8 empty] | 5.34 | 5.1232
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 5.3201 | 5.1714
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 1.33 | 1.2928 | 1.3114 | Среднее средних
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-6
[7 empty] | Anm, дБ | 6.5168
6.3711
6.7565
6.3629
6.3541
6.5989
6.3462
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 6.4724
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 1.2945 | 1.2945 | Среднее средних

## 16 МГц
Частота, МГц | 16
№ импульса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Импульсы n-m | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6
Ui,мВ | 10.01 | 7.32 | 5.19 | 3.72 | 3.07 | 2.37 | Anmi, дБ | 2.7185 | 2.9869 | 2.8925 | 1.6681 | 2.2478
| 9.91 | 7.56 | 5.26 | 4.04 | 2.89 | 2.49 |  | 2.351 | 3.1507 | 2.2921 | 2.9097 | 1.294
| 9.9 | 7.36 | 5.38 | 3.77 | 3.06 | 2.39 |  | 2.5751 | 2.7219 | 3.0888 | 1.8124 | 2.1465
| 9.85 | 7.65 | 5.44 | 3.97 | 2.92 | 2.28 |  | 2.1955 | 2.9613 | 2.7362 | 2.6682 | 2.149
| 10.07 | 7.56 | 5.31 | 3.93 | 2.88 | 2.06 |  | 2.4902 | 3.0685 | 2.614 | 2.7 | 2.9105
| 10.02 | 7.41 | 5.24 | 3.88 | 2.91 | 2.41 |  | 2.621 | 3.0097 | 2.61 | 2.4988 | 1.6375
| 9.96 | 7.5 | 5.43 | 3.93 | 3.16 | 2.17 |  | 2.464 | 2.8052 | 2.8081 | 1.8941 | 3.2645
Среднее Ui, мВ | 9.96 | 7.48 | 5.3214 | 3.8914 | 2.9843 | 2.31 | Среднее Anm, дБ | 2.4879 | 2.9578 | 2.7202 | 2.3073 | 2.2357 | Среднее по Аnmi
Среднее Ui, мВ (дубль) | 9.96 | 7.48 | 5.3214 | 3.8914 | 2.9843 | 2.31 | Аnm по средним Ui | 2.4872 | 2.9575 | 2.7184 | 2.3054 | 2.2246 | 2.5386 | Среднее средних |  |  | среднее Средних средних
| Среднее для каждого № импульса | [5 empty] | Импульсы n-m | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Среднее в группе |  | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Ст. откл. Sj | Sj^2 | n | L | N=n*L | Ст. откл. SA | CKO | Отн. СКО
[7 empty] | Anm, дБ | 5.7053 | 5.8794 | 4.5606 | 3.9159 | 5.0153 |  | 1.1007 | 0.96803 | 1.3125 | 1.3154 | 0.17026 | 0.028988 | 4 | 7 | 28 | 0.18819 | 0.065543 | 0.012669
[8 empty] | 5.5018 | 5.4428 | 5.2018 | 4.2036 | 5.0875 |  | 1.0893 | 0.96305 | 1.3111 | 1.2746 | 0.16304 | 0.026582
[8 empty] | 5.2971 | 5.8107 | 4.9012 | 3.9589 | 4.992 |  | 1.121 | 1.0008 | 1.2828 | 1.3331 | 0.15224 | 0.023176
[8 empty] | 5.1567 | 5.6974 | 5.4043 | 4.8171 | 5.2689 |  | 1.0954 | 0.94062 | 1.2854 | 1.3215 | 0.17711 | 0.031366
[8 empty] | 5.5587 | 5.6826 | 5.314 | 5.6105 | 5.5415 |  | 1.0977 | 0.96457 | 1.3133 | 1.2482 | 0.1563 | 0.024429
[8 empty] | 5.6307 | 5.6197 | 5.1088 | 4.1363 | 5.1239 |  | 1.0904 | 0.9585 | 1.3263 | 1.3403 | 0.18636 | 0.034729
[8 empty] | 5.2692 | 5.6134 | 4.7023 | 5.1587 | 5.1859 |  | 1.0964 | 0.96349 | 1.3094 | 1.3255 | 0.17476 | 0.030542
[12 empty] | 0.071129 | CKO | 0.0040052 | 0.0067843 | 0.0059841 | 0.012827
[12 empty] | 0.013749 | Отн. СКО | 0.00077417 | 0.0013113 | 0.0011567 | 0.0024793
[12 empty] | 5.1736 | Cp. Anm, дБ
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 5.4456 | 5.678 | 5.0276 | 4.543 | 5.1736 |  |  | 2.5386
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 2.7228 | 2.839 | 2.5138 | 2.2715 | 2.5868 | Среднее средних |  | 2.5868
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-4 | 2-5 | 3-6 |  |  |  |  | 2.6016
[7 empty] | Anm, дБ | 8.5978 | 7.5475 | 6.8084 |  |  |  |  | 2.5868
[8 empty] | 7.7938 | 8.3525 | 6.4957 |  |  |  |  | 2.5784
[8 empty] | 8.3859 | 7.6231 | 7.0477
[8 empty] | 7.8929 | 8.3656 | 7.5533
[8 empty] | 8.1727 | 8.3826 | 8.2245
[8 empty] | 8.2407 | 8.1185 | 6.7463
[8 empty] | 8.0773 | 7.5075 | 7.9668
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 8.1659 | 7.9853 | 7.2632
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 2.722 | 2.6618 | 2.4211 | 2.6016 | Среднее средних
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-5 | 2-6
[7 empty] | Anm, дБ | 10.2659 | 9.7953
[8 empty] | 10.7035 | 9.6464
[8 empty] | 10.1983 | 9.7696
[8 empty] | 10.5611 | 10.5145
[8 empty] | 10.8727 | 11.2931
[8 empty] | 10.7395 | 9.756
[8 empty] | 9.9714 | 10.772
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 10.4732 | 10.221
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 2.6183 | 2.5552 | 2.5868 | Среднее средних
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-6
[7 empty] | Anm, дБ | 12.5137
11.9975
12.3447
12.71
13.7832
12.377
13.236
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 12.7089
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 2.5418 | 2.5418 | Среднее средних

## 20 МГц
Частота, МГц | 20
№ импульса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Импульсы n-m | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6
Ui,мВ | 5.92 | 3.61 | 2.33 | 1.4 | 0.982 |  | Anmi, дБ | 4.2963 | 3.803 | 4.4246 | 3.0803
| 5.51 | 3.73 | 2.08 | 1.57 | 0.916 |  |  | 3.3889 | 5.0729 | 2.4433 | 4.6801
| 5.69 | 3.63 | 2.24 | 1.38 | 0.91 |  |  | 3.9041 | 4.1932 | 4.2074 | 3.6168
| 5.96 | 3.66 | 2.42 | 1.26 | 0.925 |  |  | 4.2353 | 3.5933 | 5.6689 | 2.6846
| 5.79 | 3.57 | 2.06 | 1.37 | 1.25 |  |  | 4.2002 | 4.776 | 3.5429 | 0.79621
| 5.83 | 3.68 | 2.29 | 1.42 | 1.08 |  |  | 3.9964 | 4.1202 | 4.1509 | 2.3773
| 5.75 | 3.66 | 2.45 | 1.33 | 1.03 |  |  | 3.9237 | 3.4863 | 5.3063 | 2.2203
Среднее Ui, мВ | 5.7786 | 3.6486 | 2.2671 | 1.39 | 1.0133 |  | Среднее Anm, дБ | 3.9921 | 4.1493 | 4.2492 | 2.7794 |  | Среднее по Аnmi
Среднее Ui, мВ (дубль) | 5.7786 | 3.6486 | 2.2671 | 1.39 | 1.0133 |  | Аnm по средним Ui | 3.994 | 4.1329 | 4.2493 | 2.7457 |  | 3.7804 | Среднее средних
| Среднее для каждого № импульса | [5 empty] | Импульсы n-m | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Среднее в группе |  | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Ст. откл. Sj | Sj^2 | n | L | N=n*L | Ст. откл. SA | CKO | Отн. СКО
[6 empty] | 0.969 | Anm, дБ | 8.0993 | 8.2276 | 7.5049 |  | 7.9439 |  | 1.1007 | 0.96803 | 1.3125 | 1.3154 | 0.17026 | 0.028988 | 4 | 7 | 28 | 0.39829 | 0.090597 | 0.011532
[6 empty] | 0.934 |  | 8.4618 | 7.5162 | 7.1234 |  | 7.7004 |  | 1.0893 | 0.96305 | 1.3111 | 1.2746 | 0.16304 | 0.026582
[6 empty] | 0.73 |  | 8.0973 | 8.4006 | 7.8241 |  | 8.1073 |  | 1.121 | 1.0008 | 1.2828 | 1.3331 | 0.15224 | 0.023176
[6 empty] | 0.916 |  | 7.8286 | 9.2622 | 8.3535 |  | 8.4814 |  | 1.0954 | 0.94062 | 1.2854 | 1.3215 | 0.17711 | 0.031366
[6 empty] | 0.839 |  | 8.9762 | 8.319 | 4.3391 |  | 7.2114 |  | 1.0977 | 0.96457 | 1.3133 | 1.2482 | 0.1563 | 0.024429
[6 empty] | 0.992 |  | 8.1167 | 8.2712 | 6.5282 |  | 7.6387 |  | 1.0904 | 0.9585 | 1.3263 | 1.3403 | 0.18636 | 0.034729
[6 empty] | 0.698 |  | 7.41 | 8.7926 | 7.5266 |  | 7.9097 |  | 1.0964 | 0.96349 | 1.3094 | 1.3255 | 0.17476 | 0.030542
|  |  |  | 6-й импульс явно выбивается | [7 empty] | 0.15054 | CKO | 0.0040052 | 0.0067843 | 0.0059841 | 0.012827
|  |  |  | Возможно, на нем сидит | [7 empty] | 0.019162 | Отн. СКО | 0.00050982 | 0.00086356 | 0.00076171 | 0.0016327
|  |  |  | импульсная наводка от БП | [7 empty] | 7.8561 | Cp. Anm, дБ
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 8.1414 | 8.3985 | 7.0285 |  | 7.8561 |  |  | 3.7804
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 4.0707 | 4.1992 | 3.5143 |  | 3.9281 | Среднее средних |  | 3.9281
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-4 | 2-5 | 3-6 |  |  |  |  | 3.9281
[7 empty] | Anm, дБ | 12.5239 | 11.3079 | [5 empty] | 3.7925
[8 empty] | 10.905 | 12.1963 | [5 empty] | 3.8573 | среднее Средних средних
[8 empty] | 12.3047 | 12.0173
[8 empty] | 13.4975 | 11.9468
[8 empty] | 12.5192 | 9.1152
[8 empty] | 12.2676 | 10.6485
[8 empty] | 12.7163 | 11.0129
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 12.3906 | 11.1778
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 4.1302 | 3.7259 |  | 3.9281 | Среднее средних
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-5 | 2-6
[7 empty] | Anm, дБ | 15.6042
15.5851
15.9214
16.1821
13.3154
14.6449
14.9366
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | 15.17
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | 3.7925 |  | 3.7925 | Среднее средних
[7 empty] | Импульсы n-m | 1-6
[7 empty] | Anm, дБ | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[7 empty] | Среднее Anm, дБ | #DIV/0!
[7 empty] | Среднее Anm/(m-n), дБ | #DIV/0! | #DIV/0! | Среднее средних

## 32МГц-2017
Частота, МГц | 32
№ импульса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Импульсы n-m | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6
Ui,мВ | 4.56 | 1.214 |  |  |  |  | Anmi, дБ | 11.4949
| 4.492 | 0.877 | [5 empty] | 14.1888
| 4.381 | 1.126 | [5 empty] | 11.8007
| 4.265 | 1.128 | [5 empty] | 11.5522
| 4.169 | 1.356 | [5 empty] | 9.7554
| 3.395 | 0.994 | [5 empty] | 10.6691
| 4.379 | 0.959 | [5 empty] | 13.1911
| 4.402 | 1.057 | [5 empty] | 12.3915
| 4.294 | 1.222 | [5 empty] | 10.9158
| 4.219 | 1.029 | [5 empty] | 12.2559
| 4.116 | 0.993 | [5 empty] | 12.3505
Среднее Ui, мВ | 4.2429 | 1.0868 |  |  |  |  | Среднее Anm, дБ | 11.8696 |  |  |  |  | Среднее по Аnmi
Среднее Ui, мВ (дубль) | 4.2429 | 1.0868 |  |  |  |  | Аnm по средним Ui | 11.8301
Среднее для каждого № импульса

## Простая обработка
МЕТОДИКА
1. Берем среднее средних Anm, приведенных на двойной проход УЗ волны через образец - На Листах 2,5-20 МГц выделено зеленым цветом
2. Это среднее приведённое затухание в дБ на двойной толщине образца 2d - как видно из таблиц, все значения, измеренные для соседних импульсов, или через один и т.д. ВЫРАВНИВАЮТСЯ!
3. Берём наиболее ТИПИЧНОЕ значение Anm. Остаётся разделить среднее приведенное Anm на 2d, и получить коэффициент затухания в дБ/м
4. Остаётся вопрос о ПРАВИЛЬНОЙ дифракционной поправке
5. Для этого возьмём дифпоравку на данной частоте для крайних импульсов (например, 1-6). И разделим на разность путей n-го и m-го импульсов. Т.е. тоже приведем к 2d. Поправка будет сразу в дБ/м
[9 empty] | Испр. α(дБ/м)=Измер. α(дБ/м)-ΔАдиф(дБ/м) |  |  | Испр. α(дБ/м)=(среднее Аnm(дБ)-ΔА*диф(дБ))/(2*d)
|  | Затухание на 2d | [9 empty] | ΔА*диф=ΔAдиф(nm)/(m-n) - как бы средняя ДП на 2d
| f, МГц | Среднее средних Anm, дБ | d, мм | Изм. α, дБ/м | С(3-5), м/с | n импульс | m импульс | 2(m-n)*d, м | ΔАдиф(nm), дБ | ΔАдиф(nm), дБ/м | Испр. α, дБ/м | Привед. ΔА*диф, дБ | Испр. Anm, дБ | Испр. α, дБ/м
| 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 5 | 0.58 | 9.9912 | 29.0257 | 6389 | 1 | 6 | 0.099912 | 1.5958 | 15.9721 | 13.0535 | 0.31916 | 0.26084 | 13.0535
| 10 | 1.31 |  | 65.558 | 6385 | 1 | 6 | 0.099912 | 0.9172 | 9.1801 | 56.3778 | 0.18344 | 1.1266 | 56.3778
| 16 | 2.59 |  | 129.6146 | 6382 | 1 | 6 | 0.099912 | 0.815 | 8.1572 | 121.4574 | 0.163 | 2.427 | 121.4574
| 20 | 3.93 |  | 196.6739 | 6378 | 1 | 5 | 0.079929 | 0.5865 | 7.3377 | 189.3361 | 0.14663 | 3.7834 | 189.3361
| 32 | 11.83 |  | 592.0233 | 6375 | 1 | 2 | 0.019982 | 0.1527 | 7.6418 | 584.3816 | 0.1527 | 11.6773 | 584.3816
Здесь выбраны ТИПИЧНЫЕ средние средних
Расстояние, которое проходит m-й импульс
х=(2*m-1)*d
[7 empty] | № m импульса | d, мм | х, м
[7 empty] | 1 | 9.9912 | 0.0099912
[7 empty] | 2 | 9.9912 | 0.029973
[7 empty] | 3 | 9.9912 | 0.049956
[7 empty] | 4 | 9.9912 | 0.069938
[7 empty] | 5 | 9.9912 | 0.08992
[7 empty] | 6 | 9.9912 | 0.1099
Разность путей m и n импульсов равна 2(m-n)*d

## Обработка
Мера | МСЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т | [7 empty] | Мера | МСЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т | [7 empty] | Мера | МСЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т | [7 empty] | Мера | МСЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т | [7 empty] | Мера | МСЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т | [7 empty] | Мера | МСЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т
Частота, МГц | 5 | [7 empty] | Частота, МГц | 10 | [7 empty] | Частота, МГц | 16 | [7 empty] | Частота, МГц | 20 | [7 empty] | Частота, МГц | 20 | [7 empty] | Частота, МГц | 32
СL, м/с | 6389 | [7 empty] | СL, м/с | 6385 | [7 empty] | СL, м/с | 6382 | [7 empty] | СL, м/с | 6378 | [7 empty] | СL, м/с | 6390 | [7 empty] | СL, м/с | 6390
ΔСL, м/с | 6.389 | [7 empty] | ΔСL, м/с | 6.385 | [7 empty] | ΔСL, м/с | 6.382 | [7 empty] | ΔСL, м/с | 6.378 | [5 empty] | 0.18591 |  | ΔСL, м/с | 6.39 | [5 empty] | 0.18701 |  | ΔСL, м/с | 6.39
СКО , м/с | 1 | [7 empty] | СКО , м/с | 1 | [7 empty] | СКО , м/с | 1 | [7 empty] | СКО , м/с | 1 | [5 empty] | 0.16096 |  | СКО , м/с | 1 | [5 empty] | 0.16142 |  | СКО , м/с | 1
, мм | 9.9912 | [7 empty] | , мм | 9.9912 | [7 empty] | , мм | 9.9912 | [7 empty] | , мм | 9.9912 | [5 empty] | 0.12778 |  | , мм | 9.9912 |  | Пересчёт |  |  |  | 0.12589 |  | , мм | 9.9912
СКО , мм | 0.001 | [7 empty] | СКО , мм | 0.001 | [7 empty] | СКО , мм | 0.001 | [7 empty] | СКО , мм | 0.001 |  | Явно выпадает 6 импульс |  |  |  | 0.1114 |  | СКО , мм | 0.001 |  | Без 6 импульса |  |  |  | 0.11222 |  | СКО , мм | 0.001
СКО | 0.00010009 | [7 empty] | СКО | 0.00010009 | [7 empty] | СКО | 0.00010009 | [7 empty] | СКО | 0.00010009 | [5 empty] | 0.11962 |  | СКО | 0.00010009 |  | Всё гораздо ровнее |  |  |  | 0.58655 |  | СКО | 0.00010009
| 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10
Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+1 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м | n-m | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+1 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+1 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+1 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+1 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Ui, мВ | Ui/Ui+1 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м
1 | 50.5929 |  |  | m-n=1 |  |  |  |  | 1 | 21.3271 |  |  | m-n=1 |  |  |  |  | 1 | 9.96 |  |  | m-n=1 |  |  |  |  | 1 | 5.7786 |  |  | m-n=1 |  |  |  |  | 1 | 5.7786 |  |  | m-n=1 |  |  |  |  | 1 | 4.2429 |  |  | m-n=1
2 | 47.1429 | 1.0732 | 0.61347 | 0.34933 | 0.26414 | 30.7004 | 13.2187 |  | 2 | 18.3614 | 1.1615 | 1.3005 | 0.27364 | 1.0269 | 65.0837 | 51.3896 |  | 2 | 7.48 | 1.3316 | 2.4872 | 0.21558 | 2.2716 | 124.4678 | 113.6792 |  | 2 | 3.6486 | 1.5838 | 3.994 | 0.18591 | 3.808 | 199.8743 | 190.5708 |  | 2 | 3.6486 | 1.5838 | 3.994 | 0.18591 | 3.808 | 199.8743 | 190.5708 |  | 2 | 1.0868 | 3.904 | 11.8301 | 0.1529 | 11.6772 | 592.0302 | 584.3784 | 1-2
3 | 44.5814 | 1.0575 | 0.48524 | 0.29773 | 0.18751 | 24.2834 | 9.3837 | 2-3 | 3 | 15.6643 | 1.1722 | 1.3799 | 0.20304 | 1.1769 | 69.0569 | 58.8958 | 2-3 | 3 | 5.3214 | 1.4056 | 2.9575 | 0.17533 | 2.7821 | 148.0042 | 139.2297 | 2-3 | 3 | 2.2671 | 1.6093 | 4.1329 | 0.16096 | 3.9719 | 206.8268 | 198.7716 | 2-3 | 3 | 2.2671 | 1.6093 | 4.1329 | 0.16096 | 3.9719 | 206.8268 | 198.7716 | 2-3 | 3
4 | 42.1829 | 1.0569 | 0.48036 | 0.37004 | 0.11032 | 24.0392 | 5.5207 | 3-4 | 4 | 13.3629 | 1.1722 | 1.3802 | 0.24162 | 1.1386 | 69.0723 | 56.9806 |  | 4 | 3.8914 | 1.3675 | 2.7184 | 0.14375 | 2.5746 | 136.0394 | 128.8456 |  | 4 | 1.39 | 1.631 | 4.2493 | 0.12778 | 4.1215 | 212.6521 | 206.2575 |  | 4 | 1.39 | 1.631 | 4.2493 | 0.12778 | 4.1215 | 212.6521 | 206.2575 |  | 4
5 | 38.3586 | 1.0997 | 0.82547 | 0.036938 | 0.78853 | 41.3101 | 39.4616 | 4-5 | 5 | 11.56 | 1.156 | 1.2588 | 0.17749 | 1.0813 | 62.9972 | 54.1146 |  | 5 | 2.9843 | 1.304 | 2.3054 | 0.16054 | 2.1448 | 115.3707 | 107.3364 |  | 5 | 1.0133 | 1.3718 | 2.7457 | 0.1114 | 2.6343 | 137.4043 | 131.8294 |  | 5 | 1.0133 | 1.3718 | 2.7457 | 0.1114 | 2.6343 | 137.4043 | 131.8294 |  | 5
6 | 36.2843 | 1.0572 | 0.48288 | 0.5419 | -0.059027 | 24.1652 | -2.9539 |  | 6 | 10.1243 | 1.1418 | 1.1519 | 0.022113 | 1.1298 | 57.6444 | 56.5378 |  | 6 | 2.31 | 1.2919 | 2.2246 | 0.12155 | 2.103 | 111.3268 | 105.2441 |  | 6 | 0.86829 | 1.167 | 1.3414 | 0.11962 | 1.2218 | 67.1286 | 61.1425 |  | 6 | [5 empty] | 189.1894 |  |  | 6
7 | Среднее | 1.0689 | 0.57748 | 0.31919 | 0.25829 | 28.8997 | 12.9261 |  | 7 | Среднее | 1.1607 | 1.2943 | 0.18358 | 1.1107 | 64.7709 | 55.5837 |  | 7 | Среднее | 1.3401 | 2.5386 | 0.16335 | 2.3752 | 127.0418 | 118.867 |  | 7 |  |  |  |  | Среднее | 164.7772 | 157.7144 |  | 7 | Среднее | 1.549 | 3.7804 | 0.14651 | 3.6339 | 189.1894 | 181.8573 |  | 7 | Среднее | 3.904 | 11.8301 | 0.1529 | 11.6772 | 592.0302 | 584.3784
8 | 50.5929 | 47.1429 | 44.5814 | 42.1829 | 38.3586 | 36.2843 |  |  | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8
9 | [8 empty] | 9 | 21.3271 | 18.3614 | 15.6643 | 13.3629 | 11.56 | 10.1243 |  |  | 9 | 9.96 | 7.48 | 5.3214 | 3.8914 | 2.9843 | 2.1671 |  |  | 9 | 5.7786 | 3.6486 | 2.2671 | 1.39 | 1.0133 | 0.86829 |  |  | 9 | 5.7786 | 3.6486 | 2.2671 | 1.39 | 1.0133 | 0.86829 |  |  | 9
10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10
Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+2 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+2 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+2 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+2 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+2 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м
1 | 50.5929 |  |  | m-n=2 |  |  |  |  | 1 | 21.3271 |  |  | m-n=2 |  |  |  |  | 1 | 9.96 |  |  | m-n=2 |  |  |  |  | 1 | 5.7786 |  |  | m-n=2 |  |  |  |  | 1 | 5.7786 |  |  | m-n=2
2 | 47.1429 |  |  | ΔA13=ΔA12+ΔA23 |  |  |  |  | 2 | 18.3614 |  |  | ΔA13=ΔA12+ΔA23 |  |  |  |  | 2 | 7.48 |  |  | ΔA13=ΔA12+ΔA23 |  |  |  |  | 2 | 3.6486 |  |  | ΔA13=ΔA12+ΔA23 |  |  |  |  | 2 | 3.6486 |  |  | ΔA13=ΔA12+ΔA23
3 | 44.5814 | 1.1348 | 1.0987 | 0.64706 | 0.45165 | 27.4919 | 11.3012 | 1-3 | 3 | 15.6643 | 1.3615 | 2.6804 | 0.47668 | 2.2038 | 67.0703 | 55.1427 | 1-3 | 3 | 5.3214 | 1.8717 | 5.4446 | 0.39091 | 5.0537 | 136.236 | 126.4545 |  | 3 | 2.2671 | 2.5488 | 8.1268 | 0.34687 | 7.78 | 203.3506 | 194.6712 |  | 3 | 2.2671 | 2.5488 | 8.1268 | 0.34687 | 7.78 | 203.3506 | 194.6712
4 | 42.1829 | 1.1176 | 0.9656 | 0.66777 | 0.29783 | 24.1613 | 7.4522 | 2-4 | 4 | 13.3629 | 1.3741 | 2.7601 | 0.44466 | 2.3155 | 69.0646 | 57.9382 | 2-4 | 4 | 3.8914 | 1.9222 | 5.6759 | 0.31908 | 5.3568 | 142.0218 | 134.0377 | 2-4 | 4 | 1.39 | 2.6249 | 8.3822 | 0.28874 | 8.0934 | 209.7394 | 202.5145 | 2-4 | 4 | 1.39 | 2.6249 | 8.3822 | 0.28874 | 8.0934 | 209.7394 | 202.5145 | 2-4
5 | 38.3586 | 1.1622 | 1.3058 | 0.40698 | 0.89885 | 32.6747 | 22.4911 | 3-5 | 5 | 11.56 | 1.355 | 2.6391 | 0.41912 | 2.2199 | 66.0348 | 55.5476 |  | 5 | 2.9843 | 1.7831 | 5.0238 | 0.30429 | 4.7195 | 125.705 | 118.091 |  | 5 | 1.0133 | 2.2374 | 6.9949 | 0.23918 | 6.7558 | 175.0282 | 169.0435 |  | 5 | 1.0133 | 2.2374 | 6.9949 | 0.23918 | 6.7558 | 175.0282 | 169.0435
6 | 36.2843 | 1.1626 | 1.3083 | 0.57884 | 0.72951 | 32.7376 | 18.2538 |  | 6 | 10.1243 | 1.3199 | 2.4107 | 0.19961 | 2.2111 | 60.3208 | 55.3262 |  | 6 | 2.31 | 1.6846 | 4.5299 | 0.28209 | 4.2479 | 113.3487 | 106.2903 |  | 6 | 0.86829 | 1.6009 | 4.087 | 0.23102 | 3.856 | 102.2665 | 96.486 |  | 6
7 | Среднее | 1.1443 | 1.1696 | 0.57516 | 0.59446 | 29.2664 | 14.8746 |  | 7 | Среднее | 1.3526 | 2.6226 | 0.38502 | 2.2376 | 65.6226 | 55.9887 |  | 7 | Среднее | 1.8154 | 5.1685 | 0.32409 | 4.8444 | 129.3279 | 121.2184 |  | 7 |  |  |  |  | Среднее | 172.5962 | 165.6788 |  | 7 | Среднее | 2.4704 | 7.8346 | 0.2916 | 7.543 | 196.0394 | 188.7431
8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8
9 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 9
10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10
Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м
1 | 50.5929 |  |  | m-n=3 |  |  |  |  | 1 | 21.3271 |  |  | m-n=3 |  |  |  |  | 1 | 9.96 |  |  | m-n=3 |  |  |  |  | 1 | 5.7786 |  |  | m-n=3 |  |  |  |  | 1 | 5.7786 |  |  | m-n=3
2 | 47.1429 |  |  | ΔA14=ΔA12+ΔA23+ΔA34 |  |  |  |  | 2 | 18.3614 |  |  | ΔA14=ΔA12+ΔA23+ΔA34 |  |  |  |  | 2 | 7.48 |  |  | ΔA14=ΔA12+ΔA23+ΔA34 |  |  |  |  | 2 | 3.6486 |  |  | ΔA14=ΔA12+ΔA23+ΔA34 |  |  |  |  | 2 | 3.6486 |  |  | ΔA14=ΔA12+ΔA23+ΔA34
3 | 44.5814 | [7 empty] | 3 | 15.6643 | [7 empty] | 3 | 5.3214 | [7 empty] | 3 | 2.2671 | [7 empty] | 3 | 2.2671
4 | 42.1829 | 1.1994 | 1.5791 | 1.0171 | 0.56196 | 26.341 | 9.3744 | 1-4 | 4 | 13.3629 | 1.596 | 4.0607 | 0.71831 | 3.3424 | 67.7377 | 55.7553 |  | 4 | 3.8914 | 2.5595 | 8.163 | 0.53466 | 7.6283 | 136.1705 | 127.2515 |  | 4 | 1.39 | 4.1572 | 12.3761 | 0.47465 | 11.9015 | 206.4511 | 198.5333 | 1-4 | 4 | 1.39 | 4.1572 | 12.3761 | 0.47465 | 11.9015 | 206.4511 | 198.5333 | 1-4
5 | 38.3586 | 1.229 | 1.7911 | 0.70471 | 1.0864 | 29.8776 | 18.122 | 2-5 | 5 | 11.56 | 1.5884 | 4.019 | 0.62216 | 3.3968 | 67.0421 | 56.6636 | 2-5 | 5 | 2.9843 | 2.5065 | 7.9812 | 0.47963 | 7.5016 | 133.1381 | 125.1373 | 2-5 | 5 | 1.0133 | 3.6007 | 11.1278 | 0.40014 | 10.7277 | 185.6277 | 178.9528 | 2-5 | 5 | 1.0133 | 3.6007 | 11.1278 | 0.40014 | 10.7277 | 185.6277 | 178.9528 | 2-5
6 | 36.2843 | 1.2287 | 1.7887 | 0.94888 | 0.83982 | 29.8382 | 14.0094 | 3-6 | 6 | 10.1243 | 1.5472 | 3.7909 | 0.44123 | 3.3497 | 63.238 | 55.8777 |  | 6 | 2.31 | 2.3036 | 7.2483 | 0.42584 | 6.8225 | 120.9123 | 113.8087 |  | 6 | 0.86829 | 2.6111 | 8.3363 | 0.35879 | 7.9775 | 139.0617 | 133.0765 |  | 6
7 | Среднее | 1.219 | 1.7196 | 0.89023 | 0.82938 | 28.6856 | 13.8353 | 4-7 | 7 | Среднее | 1.5772 | 3.9569 | 0.5939 | 3.363 | 66.0059 | 56.0989 |  | 7 | Среднее | 2.4565 | 7.7975 | 0.48004 | 7.3175 | 130.0736 | 122.0658 |  | 7 |  |  |  |  | Среднее | 177.0468 | 170.1875 |  | 7 | Среднее | 3.879 | 11.752 | 0.43739 | 11.3146 | 196.0394 | 188.7431
8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8
9 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 9
10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10
Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | Номер импульса | Сред.Ui, мВ | Ui/Ui+3 | Anm, дБ | ΔАдиф, дБ | Anm исп, дБ | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м
1 | 50.5929 |  |  | m-n=4 |  |  |  |  | 1 | 21.3271 |  |  | m-n=4 |  |  |  |  | 1 | 9.96 |  |  | m-n=4 |  |  |  |  | 1 | 5.7786 |  |  | m-n=4 |  |  |  |  | 1 | 5.7786 |  |  | m-n=4
2 | 47.1429 |  |  | ΔA15=ΔA12+ΔA23+ΔA34+ΔA45 |  |  |  |  | 2 | 18.3614 |  |  | ΔA15=ΔA12+ΔA23+ΔA34+ΔA45 |  |  |  |  | 2 | 7.48 |  |  | ΔA15=ΔA12+ΔA23+ΔA34+ΔA45 |  |  |  |  | 2 | 3.6486 |  |  | ΔA15=ΔA12+ΔA23+ΔA34+ΔA45 |  |  |  |  | 2 | 3.6486 |  |  | ΔA15=ΔA12+ΔA23+ΔA34+ΔA45
3 | 44.5814 | [7 empty] | 3 | 15.6643 | [7 empty] | 3 | 5.3214 | [7 empty] | 3 | 2.2671 | [7 empty] | 3 | 2.2671
4 | 42.1829 | [7 empty] | 4 | 13.3629 | [7 empty] | 4 | 3.8914 | [7 empty] | 4 | 1.39 | [7 empty] | 4 | 1.39
5 | 38.3586 | 1.3189 | 2.4045 | 1.054 | 1.3505 | 30.0833 | 16.8962 |  | 5 | 11.56 | 1.8449 | 5.3195 | 0.8958 | 4.4237 | 66.5525 | 55.3451 |  | 5 | 2.9843 | 3.3375 | 10.4684 | 0.69521 | 9.7732 | 130.9705 | 122.2727 |  | 5 | 1.0133 | 5.7028 | 15.1218 | 0.58605 | 14.5357 | 189.1894 | 181.8573 |  | 5 | 1.0133 | 5.7028 | 15.1218 | 0.58605 | 14.5357 | 189.1894 | 181.8573
6 | 36.2843 | 1.2993 | 2.2739 | 1.2466 | 1.0273 | 28.4495 | 12.853 | 2-6 | 6 | 10.1243 | 1.8136 | 5.1708 | 0.64427 | 4.5266 | 64.6927 | 56.6322 | 2-6 | 6 | 2.31 | 3.2381 | 10.2058 | 0.60117 | 9.6046 | 127.6853 | 120.164 | 2-6 | 6 | 0.86829 | 4.202 | 12.4692 | 0.51976 | 11.9494 | 156.003 | 149.5003 | 2-6 | 6 | Без 6-го импульса | [6 empty] | 2-6
7 | Среднее | 1.3091 | 2.3392 | 1.1503 | 1.1889 | 29.2664 | 14.8746 | 3-7 | 7 | Среднее | 1.8293 | 5.2452 | 0.77004 | 4.4751 | 65.6226 | 55.9887 |  | 7 | Среднее | 3.2878 | 10.3371 | 0.64819 | 9.6889 | 129.3279 | 121.2184 |  | 7 |  |  |  |  | Среднее | 172.5962 | 165.6788 |  | 7 | Среднее | 5.7028 | 15.1218 | 0.58605 | 14.5357 | 189.1894 | 181.8573
8 | [7 empty] | 4-8 | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8
9 | [7 empty] | 5-9 | 9 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 9
10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10
[5 empty] | Среднее средних | 29.0295 | 14.1276 | [6 empty] | Среднее средних | 65.5055 | 55.915 | [6 empty] | Среднее средних | 128.9428 | 120.8424 | [6 empty] | Среднее средних | 171.7541 | 164.8149 | [6 empty] | Среднее средних | 192.6144 | 185.3002 | [6 empty] | Среднее средних | 592.0302 | 584.3784
Результаты 2017 | [14 empty] | Таблица средних средних
Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 0 | [7 empty] | Частота, МГц | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м
αизм, дБ/м | 22.56 | 61.35 | 122.9 | 189.2 | 592 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
αисп, дБ/м | 5.95 | 50.22 | 114.9 | 181.14 | 584 | [8 empty] | 5 | 29.0295 | 14.1276
n-m | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-3 | [8 empty] | 10 | 65.5055 | 55.915
[14 empty] | 16 | 128.9428 | 120.8424
[14 empty] | 20 | 171.7541 | 164.8149
Явно выбивается
[14 empty] | 20 МГц корр. | Таблица средних средних
[14 empty] | Частота, МГц | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | 29.0295 | 14.1276
[14 empty] | 10 | 65.5055 | 55.915
[14 empty] | 16 | 128.9428 | 120.8424
[14 empty] | 20 | 192.6144 | 185.3002
Без 6 импульса
Результаты 2017 А среднее
[5 empty] | Частота, МГц | αизм, дБ/м | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 27.0873 | 27.0873 | 12.1854
[5 empty] | 10 | 59.3174 | 59.3174 | 49.7268
[5 empty] | 16 | 113.784 | 113.784 | 105.6836 | [9 empty] | 20 МГц корр. | Таблица средних средних |  | Простая обработка
[5 empty] | 20 | 163.5694 | 163.5694 | 156.6302 | [9 empty] | Частота, МГц | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м | Изм. α, дБ/м | Испр. α, дБ/м
[5 empty] | 32 |  | 592.0302 | 584.3784 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 5 | 29.0295 | 14.1276 | 29.0257 | 13.0535
[18 empty] | 10 | 65.5055 | 55.915 | 65.558 | 56.3778
[18 empty] | 16 | 128.9428 | 120.8424 | 129.6146 | 121.4574
[18 empty] | 20 | 192.6144 | 185.3002 | 196.6739 | 189.3361
[18 empty] | 32 | 592.0302 | 584.3784 | 592.0233 | 584.3816
Без 6 импульса
Добавим 32 МГц из 2017
Измерения резонансным методом Тест-СПб 2019
[9 empty] | , дБ/м | 1.2617 | 4.292 | 36.2541 | 28.775 | 19.595 | 43.3106 | 41.29 | 80.0349 | 82.7119 | 82.7657 | 165.4784 | 143.8737 | 141.5675 | 316.7192 | 243.0032 | 735.6168
[9 empty] | Тренд α , дБ/м | 1.3 | 4.292 | 36.3 |  |  |  |  | 80 |  |  | 165.5 |  |  | 317
[9 empty] | Частота, МГц | 1.25 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25
[9 empty] | β, дБ | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1
[9 empty] | Частота АСЛ рабочая, МГц | 1.2836 | 2.5591 | 4.7973 | 4.7973 | 4.7973 | 5.1167 | 5.1167 | 9.9083 | 9.9083 | 9.9083 | 16.2943 | 16.2943 | 16.2943 | 20.1211 | 20.1211 | 25.2335
[9 empty] | 2019 - берем только -3 дб | [14 empty] | Степенной ряд |  |  | Резонансный
[9 empty] | , дБ/м | 1.2617 | 4.292 | 36.2541 | 80.0349 | 165.4784 | 316.7192 | [8 empty] | х=f, МГц | y=0,7373x^1,8532 |  | , дБ/м
[9 empty] | Тренд α , дБ/м | 1.3 | 4.292 | 36.3 | 80 | 165.5 | 317 | [8 empty] | 1.25 | 1.1149 |  | 1.3
[9 empty] | Частота, МГц | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 16 | 20 | [8 empty] | 2.5 | 4.0282 |  | 4.3
[9 empty] | β, дБ | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | [8 empty] | 5 | 14.5538 |  | 36
[9 empty] | Частота АСЛ рабочая, МГц | 1.2836 | 2.5591 | 4.7973 | 9.9083 | 16.2943 | 20.1211
Частота, МГц | 5 | х=(2*n-1)*d | [6 empty] | Частота, МГц | 10 | х=(2*n-1)*d | [6 empty] | Частота, МГц | 16 | х=(2*n-1)*d | [6 empty] | Частота, МГц | 20 | х=(2*n-1)*d | [6 empty] | Частота, МГц | 32 | х=(2*n-1)*d
, мм | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | [5 empty] | , мм | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | [5 empty] | , мм | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | [5 empty] | , мм | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | [5 empty] | , мм | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ
9.9912 | 1 | 0.0099912 | 50.5929 | [5 empty] | 9.9912 | 1 | 0.0099912 | 21.3271 | [5 empty] | 9.9912 | 1 | 0.0099912 | 9.96 | [5 empty] | 9.9912 | 1 | 0.0099912 | 5.7786 | [5 empty] | 9.9912 | 1 | 0.0099912 | 4.2429
| 2 | 0.029973 | 47.1429 | [6 empty] | 2 | 0.029973 | 18.3614 | [6 empty] | 2 | 0.029973 | 7.48 | [6 empty] | 2 | 0.029973 | 3.6486 | [6 empty] | 2 | 0.029973 | 1.0868
| 3 | 0.049956 | 44.5814 | [6 empty] | 3 | 0.049956 | 15.6643 | [6 empty] | 3 | 0.049956 | 5.3214 | [6 empty] | 3 | 0.049956 | 2.2671 | [6 empty] | 3 | 0.049956
| 4 | 0.069938 | 42.1829 | [6 empty] | 4 | 0.069938 | 13.3629 | [6 empty] | 4 | 0.069938 | 3.8914 | [6 empty] | 4 | 0.069938 | 1.39 | [6 empty] | 4 | 0.069938
| 5 | 0.08992 | 38.3586 | [6 empty] | 5 | 0.08992 | 11.56 | [6 empty] | 5 | 0.08992 | 2.9843 | [6 empty] | 5 | 0.08992 | 1.0133 | [6 empty] | 5 | 0.08992
| 6 | 0.1099 | 36.2843 | [6 empty] | 6 | 0.1099 | 10.1243 | [6 empty] | 6 | 0.1099 | 2.31 | [6 empty] | 6 | 0.1099 | [7 empty] | 6 | 0.1099
Из графика | α, 1/м | 3.34 | [6 empty] | Из графика | α, 1/м | 7.538 | [6 empty] | Из графика | α, 1/м | 14.84 | [6 empty] | Из графика | α, 1/м | 22.25 | [6 empty] | Из графика | α, 1/м | 68.16
| Коэфф. | 8.686 | [7 empty] | Коэфф. | 8.686 | [7 empty] | Коэфф. | 8.686 | [7 empty] | Коэфф. | 8.686 | [7 empty] | Коэфф. | 8.686
| α, дБ/м | 29.0112 | [7 empty] | α, дБ/м | 65.4751 | [7 empty] | α, дБ/м | 128.9002 | [7 empty] | α, дБ/м | 193.2635 | [7 empty] | α, дБ/м | 592.0378
| An,n+1, дБ | 0.57971 | [7 empty] | An,n+1, дБ | 1.3083 | [7 empty] | An,n+1, дБ | 2.5757 | [7 empty] | An,n+1, дБ | 3.8619 | [7 empty] | An,n+1, дБ | 11.8303
Расчеты с усреднением - получаем то же самое |  |  |  |  | Ближняя зона, мм |  |  |  | Расчеты с усреднением - получаем то же самое |  |  |  |  | Ближняя зона, мм |  |  |  | Расчеты с усреднением - получаем то же самое |  |  |  |  | Ближняя зона, мм |  |  |  | Расчеты с усреднением - получаем то же самое |  |  |  |  | Ближняя зона, мм |  |  |  | Расчеты с усреднением - получаем то же самое |  |  |  |  | Ближняя зона, мм
Вычисляем по сути тренд |  | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | zб=a^2/(c/f) | а, мм |  |  | Вычисляем по сути тренд |  | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | zб=a^2/(c/f) | а, мм |  |  | Вычисляем по сути тренд |  | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | zб=a^2/(c/f) | а, мм |  |  | Вычисляем по сути тренд |  | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | zб=a^2/(c/f) | а, мм |  |  | Вычисляем по сути тренд |  | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м |  | zб=a^2/(c/f) | а, мм
| Среднее средних | 29.0295 | 14.1276 |  | 78.2595 | 10 |  |  |  | Среднее средних | 65.5055 | 55.915 |  | 156.6171 | 10 |  |  |  | Среднее средних | 128.9428 | 120.8424 |  | 250.7051 | 10 |  |  |  | Среднее средних | 192.6144 | 185.3002 |  | 313.5779 | 10 |  |  |  | Среднее средних | 592.0302 | 584.3784 |  | 312.989 | 10
Диф.поправка для 1-6 импульса, дБ |  |  | 1.5958 | [5 empty] | Диф.поправка для 1-6 импульса, дБ |  |  | 0.9172 | [5 empty] | Диф.поправка для 1-6 импульса, дБ |  |  | 0.815 | [5 empty] | Диф.поправка для 1-5 импульса, дБ |  |  | 0.58655 | [5 empty] | Диф.поправка для 1-2 импульса, дБ |  |  | 0.15294
Поправка в дБ/м | 15.9721 |  | ΔAдиф(дБ)/(x6-x1) | [5 empty] | Поправка в дБ/м | 9.1801 |  | ΔAдиф(дБ)/(x6-x1) | [5 empty] | Поправка в дБ/м | 8.1572 |  | ΔAдиф(дБ)/(x6-x1) | [5 empty] | Поправка в дБ/м | 7.3383 |  | ΔAдиф(дБ)/(x5-x1) | [5 empty] | Поправка в дБ/м | 7.6539 |  | ΔAдиф(дБ)/(x2-x1)
Исправленное α | 13.0391 | Разность путей импульсов - по крайним импульсам - на 5 МГц : 6 и 1 | [6 empty] | Исправленное α | 56.295 | [7 empty] | Исправленное α | 120.743 | [7 empty] | Исправленное α | 185.9252 | Внимание! Для поправки в дБ/м нужно делить на "правильное" расстояние (х5-х1) | [6 empty] | Исправленное α | 584.3838 | Внимание! Для поправки в дБ/м нужно делить на "правильное" расстояние (х2-х1)
| 13.0535 | Результат Простой обработки, дБ/м | [7 empty] | 56.3778 | Результат Простой обработки, дБ/м | [7 empty] | 121.4574 | Результат Простой обработки, дБ/м | [7 empty] | 189.3361 | Результат Простой обработки, дБ/м | [7 empty] | 584.3816 | Результат Простой обработки, дБ/м
Испр. α, дБ/м | f, МГц | Лист Простая обработка. По средним Аnm
0 | 0
13.0535 | 5
56.3778 | 10 |  |  | Вычисление экспоненты по 2-м точкам
121.4574 | 16 |  |  | y=c*exp(-b*x)
189.3361 | 20 |  |  | b = ln( y1 / y2 ) / ( x2 - x1 )
584.3816 | 32
| № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | [6 empty] | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | [6 empty] | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | [6 empty] | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | [6 empty] | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ
| 1 | 0.0099912 | 50.5929 | [6 empty] | 1 | 0.0099912 | 21.3271 | [6 empty] | 1 | 0.0099912 | 9.96 | [6 empty] | 1 | 0.0099912 | 5.7786 | [6 empty] | 1 | 0.0099912 | 4.2429
| 2 | 0.029973 | 47.1429 | [6 empty] | 2 | 0.029973 | 18.3614 | [6 empty] | 2 | 0.029973 | 7.48 | [6 empty] | 2 | 0.029973 | 3.6486 | [6 empty] | 2 | 0.029973 | 1.0868
| b | 3.5345 | [7 empty] | b | 7.493 | [7 empty] | b | 14.3299 | [7 empty] | b | 23.0114 | [7 empty] | b | 68.16
В общем случае вычисление экспоненты:
-b = (n*∑(xi*lnyi) - ∑xi*∑lnyi)/(n*∑xi^2 - (∑xi)^2)
| № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | xi*lnUi | lnUi |  |  |  |  | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | xi*lnUi | lnUi |  |  |  |  | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | xi*lnUi | lnUi |  |  |  |  | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | xi*lnUi | lnUi |  |  |  |  | № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | xi*lnUi | lnUi
| 1 | 0.0099912 | 50.5929 | 0.039203 | 3.9238 |  |  |  |  | 1 | 0.0099912 | 21.3271 | 0.030573 | 3.06 |  |  |  |  | 1 | 0.0099912 | 9.96 | 0.022965 | 2.2986 |  |  |  |  | 1 | 0.0099912 | 5.7786 | 0.017526 | 1.7542 |  |  |  |  | 1 | 0.0099912 | 4.2429 | 0.01444 | 1.4452
| 2 | 0.029973 | 47.1429 | 0.11549 | 3.8532 |  |  |  |  | 2 | 0.029973 | 18.3614 | 0.08723 | 2.9103 |  |  |  |  | 2 | 0.029973 | 7.48 | 0.060314 | 2.0122 |  |  |  |  | 2 | 0.029973 | 3.6486 | 0.038796 | 1.2943 |  |  |  |  | 2 | 0.029973 | 1.0868 | 0.0024954 | 0.083254
| 3 | 0.049956 | 44.5814 | 0.1897 | 3.7973 |  |  |  |  | 3 | 0.049956 | 15.6643 | 0.13745 | 2.7514 |  |  |  |  | 3 | 0.049956 | 5.3214 | 0.083513 | 1.6717 |  |  |  |  | 3 | 0.049956 | 2.2671 | 0.04089 | 0.81852
| 4 | 0.069938 | 42.1829 | 0.26171 | 3.742 |  |  |  |  | 4 | 0.069938 | 13.3629 | 0.18131 | 2.5925 |  |  |  |  | 4 | 0.069938 | 3.8914 | 0.09503 | 1.3588 |  |  |  |  | 4 | 0.069938 | 1.39 | 0.023031 | 0.3293
| 5 | 0.08992 | 38.3586 | 0.32794 | 3.647 |  |  |  |  | 5 | 0.08992 | 11.56 | 0.22008 | 2.4476 |  |  |  |  | 5 | 0.08992 | 2.9843 | 0.098315 | 1.0934 |  |  |  |  | 5 | 0.08992 | 1.0133 | 0.0011868 | 0.013198
| 6 | 0.1099 | 36.2843 | 0.3947 | 3.5914 |  |  |  |  | 6 | 0.1099 | 10.1243 | 0.25442 | 2.3149 |  |  |  |  | 6 | 0.1099 | 2.31 | 0.092016 | 0.83725
| n | 6 | Сумма → | 1.3287 | 22.5547 |  |  |  |  | n | 6 | Сумма → | 0.91107 | 16.0766 |  |  |  |  | n | 6 | Сумма → | 0.45215 | 9.2719 |  |  |  |  | n | 5 | Сумма → | 0.12143 | 4.2095 |  |  |  |  | n | 2 | Сумма → | 0.016935 | 1.5285
| b | 3.3402 | [7 empty] | b | 7.5384 | [7 empty] | b | 14.8363 | [7 empty] | b | 22.2544 | [7 empty] | b | 68.16
Вывод: Эксель считает по этой формуле.
График не нужен, но полезен для общего анализа
Расчет для ближней зоны 78 мм - 1-4 импульсы
| № импульса | х, м | Сред.Ui, мВ | xi*lnUi | lnUi |  |  | Результаты по экспоненте
| 1 | 0.0099912 | 50.5929 | 0.039203 | 3.9238 |  |  | Частота, МГц | αизм, дБ/м | αисп, дБ/м
| 2 | 0.029973 | 47.1429 | 0.11549 | 3.8532 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 0.049956 | 44.5814 | 0.1897 | 3.7973 |  |  | 5 | 26.14 | 9.16 | 1-4 импульс
| 4 | 0.069938 | 42.1829 | 0.26171 | 3.742 |  |  | 10 | 65.48 | 56.29
| 5 | [6 empty] | 16 | 128.9 | 120.74
| 6 | [6 empty] | 20 | 193.26 | 185.93
| n | 4 | Сумма → | 0.6061 | 15.3163 |  |  | 32 | 592.04 | 584.3784 | 2017 г.
| b | 3.0089
| Коэфф. | 8.686
| α, дБ/м | 26.1356
| An,n+1, дБ | 0.52225
Диф.поправка для 1-4 имп, дБ |  | 1.0174
Поправка в дБ/м |  | 16.971 | ΔAдиф(дБ)/(x4-x1)
Исправленное α |  | 9.1646 | Вывод: Лучше взять данные по 6 импульсам

## Погр. по средним
Мера | МCЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т | [7 empty] | Для погрешности берем средние данные для импульсов 1-3, 2-4 и т.д. (через один), т.е. среднее значение на проход 2d, умноженное на 2
, мм | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 |  |  |  |  | Коэфф-т Стьюдента t(f;P) |  |  | Интерполяция t(f;P) |  | t(f;P)
СКО , мм | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 |  |  |  |  | f=n-1 | P=0,95 | P=0,99 | f1 | t(f1;P) | f=n-1 | P=0,95
СКО | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 |  |  |  |  | 4 | 2.776 | 4.604 | 4 | 2.776 | 3 | 3.182
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 9 | 2.262 | 3.25 | f2 | t(f2;P) | 4 | 2.776
Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |  |  |  |  | 10 | 2.228 | 3.169 | 9 | 2.262 | 10 | 2.228
СL, м/с | 6389 | 6385 | 6382 | 6378 | 6375 |  |  |  |  | 12 | 2.179 | 3.055 | f | t(f;P) | 11 | 2.204
ΔСL, м/с | 6.389 | 6.385 | 6.382 | 6.378 | 6.375 |  |  |  |  | 14 | 2.145 | 2.977 | 8 | 2.3648 | 12 | 2.179
СКО , м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 | 2.12 | 2.921 | Коэффициент k(Р) |  | 13 | 2.162
№ серии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18 | 2.101 | 2.878 | Р=0,95 | Р=0,99 | 14 | 2.145
Anmi, дБ | 1.1742 | 2.6055 | 5.0153 | 7.9439 | 11.4949 |  |  | 11.4949 | Заменяем | 20 | 2.086 | 2.845 | 1.1 | 1.4 | 15 | 2.133
| 1.1595 | 2.6112 | 5.0875 | 7.7004 | 12.3915 |  |  | 14.1888 | Max | 22 | 2.074 | 2.819 |  |  | 16 | 2.12
| 1.1844 | 2.6937 | 4.992 | 8.1073 | 11.8007 |  |  | 11.8007 |  | 26 | 2.056 | 2.779 |  |  | 17 | 2.111
| 1.1607 | 2.5937 | 5.2689 | 8.4814 | 11.5522 |  |  | 11.5522 |  | 28 | 2.048 | 2.763 |  |  | 18 | 2.101
| 1.1559 | 2.6204 | 5.5415 | 7.2114 | 12.3505 |  |  | 9.7554 | Min | 30 | 2.042 | 2.75 |  |  | 19 | 2.094
| 1.1789 | 2.6197 | 5.1239 | 7.6387 | 10.6691 |  |  | 10.6691 |  | 40 | 2.02 | 2.7 |  |  | 20 | 2.086
| 1.1737 | 2.6158 | 5.1859 | 7.9097 | 13.1911 |  |  | 13.1911 |  | 60 | 2 | 2.66 |  |  | 21 | 2.08
[8 empty] | 12.3915 | Замена выпадающих | 120 | 1.98 | 2.62 |  |  | 22 | 2.074
[8 empty] | 10.9158 |  | ∞ | 1.96 | 2.576 |  |  | 23 | 2.07
[8 empty] | 12.2559 | [6 empty] | 24 | 2.065
[8 empty] | 12.3505 | [6 empty] | 25 | 2.061
[8 empty] | 11.8696 | Среднее | [5 empty] | 26 | 2.056
[15 empty] | 27 | 2.052
[15 empty] | 28 | 2.048
[15 empty] | 29 | 2.045
, дБ | 1.1696 | 2.6229 | 5.1736 | 7.8561 | 11.9214
nА | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
СКО , дБ | 0.056 | 0.083 | 0.066 | 0.091 | 0.30544 |  |  |  | СКО берем для групп |  |  | Эхо-импульсный метод
СКО | 0.047879 | 0.031645 | 0.012757 | 0.011583 | 0.025621 | [5 empty] | НСП | Доверительные границы погрешности
n | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Номера импульсов берем условно 2-4 |  | Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32
m | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | [5 empty] | Толщина d, мм | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912
, дБ/м | 29.2664 | 65.6297 | 129.4532 | 196.5773 | 596.5991 |  |  |  | αизм |  | Диаметр, мм | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
ΔАдиф, дБ | 0.58 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.15 |  |  |  | Диф.поправка - берем среднюю |  | m-n | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Аиспр, дБ | 0.58962 | 2.2329 | 4.8536 | 7.5661 | 11.7714 |  |  |  | Лист Обработка для m-n=2 |  | СL, м/с | 6389 | 6385 | 6382 | 6378 | 6375
, дБ/м | 14.7536 | 55.871 | 121.4461 | 189.3209 | 589.0925 |  |  |  | α испр Дифр | Вход.данные | , дБ | 1.1696 | 2.6229 | 5.1736 | 7.8561 | 11.9214
СКО , дБ/м | 1.4012 | 2.0768 | 1.6515 | 2.277 | 15.2857 |  |  |  |  | Погр.диф.попр. | Δ(ΔАдиф), дБ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
СКО | 0.094976 | 0.037172 | 0.013598 | 0.012027 | 0.025948 |  |  |  |  | Несоосность | DХ, мм | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
НСП , дБ/м | 0.89623 | 1.5276 | 3.217 | 5.7398 | 23.1269 |  |  |  |  | Различие Ø эл. | ΔD, мм | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
НСП | 0.060746 | 0.027341 | 0.026489 | 0.030318 | 0.039259 |  |  |  |  | Радиус электр. | а, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Q0/S0F(aL) | 0.6396 | 0.73552 | 1.9479 | 2.5207 | 1.513 |  |  |  |  | Непаралл | Dd(A,B), мкм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 121.873 | 13.2315 | 8.3278 | 7.2989 | 6.4156 |  |  | 6 |  | Непаралл | j, рад | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05
| 1.98 | 2.16 | 2.306 | 2.365 | 2.447 |  |  | 2.4469 |  | ТКС | kt, дБ/м/град | 0.18 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8
, дБ/м | 2.8988 | 4.6507 | 4.9679 | 7.9422 | 43.0829 |  |  |  | Погрешность | Погр.ТКС | Dkt, дБ/м/град | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 0.19648 | 0.08324 | 0.040906 | 0.041951 | 0.073134 |  |  |  | установки | Погр.темп | Dt, град.C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
, дБ/(м·К) | 0.18 | 0.18 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | Шероховатость | Ra, мкм | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
t, °С | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |  |  | Температурная | Погр.толщины | Δd, мкм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
, дБ/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  | поправка t0=22 °C | Погр.изм.ослабл. | δA | -0.0011532 | -0.0028202 | -0.0065133 | -0.011765 | -0.023562 | δA=0,04*(1-10^(M36/20))/5
, дБ/м | 14.7536 | 55.871 | 121.4461 | 189.3209 | 589.0925 |  |  |  | α испр Дифр+Темп. | Θi в дБ | Q1 Дифр.поправка | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
, дБ/м | 1.4012 | 2.0768 | 1.6515 | 2.277 | 15.2857 |  |  |  | Поправку не вводим |  | Q2 Несоосность | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 0.094976 | 0.037172 | 0.013598 | 0.012027 | 0.025948 | [5 empty] | Q3 Различие Ø | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125
, дБ/м | 0.4704 | 0.80176 | 1.6885 | 3.0126 | 12.1385 | [5 empty] | Q4 Непараллельн. | 0.00032779 | 0.0013128 | 0.0033639 | 0.0052627 | 0.0033713
| 0.031884 | 0.01435 | 0.013903 | 0.015913 | 0.020605 | [5 empty] | Q5 ТКС | 0.00079929 | 0.0020782 | 0.0032771 | 0.0032771 | 0.0016386
, дБ/м | 1.4781 | 2.2262 | 2.3618 | 3.7763 | 19.5191 | [5 empty] | Q6 Шероховатость | 0.001 | 0.002 | 0.0032 | 0.004 | 0.0064
| 0.10018 | 0.039846 | 0.019448 | 0.019947 | 0.033134 | [5 empty] | Q7 Измер. ослабл. | -0.020056 | -0.04913 | -0.11389 | -0.20682 | -0.41927 | Θ7=20*LOG10((1+2*M48))
| 115.0245 | 15.0824 | 32.4033 | 52.7597 | 16.782 | [5 empty] | Q8 Измер.толщины | 0.00011707 | 0.00026252 | 0.00051781 | 0.00078631 | 0.0011932
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | (Σθi^2)^1/2, дБ | 0.032561 | 0.055499 | 0.11688 | 0.20853 | 0.42012
, дБ/м | 2.9562 | 4.4524 | 4.7237 | 7.5526 | 39.0383 | [5 empty] | k(P) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 0.20037 | 0.079691 | 0.038895 | 0.039893 | 0.066268 | [5 empty] | Q(P), дБ | 0.035817 | 0.061048 | 0.12856 | 0.22939 | 0.46213
Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | [5 empty] | Отн. Q(P) | 0.030623 | 0.027341 | 0.026489 | 0.030318 | 0.039259
[11 empty] | Q(P), дБ/м | 0.89623 | 1.5276 | 3.217 | 5.7398 | 23.1269
[11 empty] | Отн. Q(P) | 0.030623 | 0.027341 | 0.026489 | 0.030318 | 0.039259 | Отн. для αиспр
[11 empty] | СКО S(α), дБ/м | 1.4012 | 2.0768 | 1.6515 | 2.277 | 15.2857
[11 empty] | Отн.СКО S(α) | 0.094976 | 0.037172 | 0.013598 | 0.012027 | 0.025948
[11 empty] | t(0,95;6) | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57
[11 empty] | KΣ | 2.4029 | 2.3849 | 2.2339 | 2.1914 | 2.2758
[11 empty] | SΣ, дБ/м | 1.4781 | 2.2262 | 2.3618 | 3.7763 | 19.5191
[11 empty] | Отн. SΣ | 0.10018 | 0.039846 | 0.019448 | 0.019947 | 0.033134
[11 empty] | Dα, дБ/м | 3.5517 | 5.3092 | 5.2762 | 8.2754 | 44.4211
[11 empty] | dα | 0.24074 | 0.095026 | 0.043445 | 0.043711 | 0.075406 | Отн. для αиспр
[11 empty] | αиспр, дБ/м | 14.7536 | 55.871 | 121.4461 | 189.3209 | 589.0925

## Погрешность
Мера | МCЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т | [7 empty] | Для погрешности берем данные для импульсов 1-3, 2-4 и т.д. (через один), наиболее близкие к среднему | [7 empty] | Импульсы n-m | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Среднее в группе |  | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | Ст. откл. Sj | Sj^2 | n | L | N=n*L | Ст. откл. SA | CKO | Отн. СКО
, мм | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 |  |  |  |  | Коэфф-т Стьюдента t(f;P) |  |  | Интерполяция t(f;P) |  | t(f;P) |  | Anm, дБ | 1.1007 | 0.96803 | 1.3125 | 1.3154 | 1.1742 |  | 1.1007 | 0.96803 | 1.3125 | 1.3154 | 0.17026 | 0.028988 | 4 | 7 | 28 | 0.01088 | 0.05635 | 0.048178
СКО , мм | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 |  |  |  |  | f=n-1 | P=0,95 | P=0,99 | f1 | t(f1;P) | f=n-1 | P=0,95 |  | 1.0893 | 0.96305 | 1.3111 | 1.2746 | 1.1595 |  | 1.0893 | 0.96305 | 1.3111 | 1.2746 | 0.16304 | 0.026582
СКО | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 |  |  |  |  | 4 | 2.776 | 4.604 | 4 | 2.776 | 3 | 3.182 |  | 1.121 | 1.0008 | 1.2828 | 1.3331 | 1.1844 |  | 1.121 | 1.0008 | 1.2828 | 1.3331 | 0.15224 | 0.023176
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 9 | 2.262 | 3.25 | f2 | t(f2;P) | 4 | 2.776 |  | 1.0954 | 0.94062 | 1.2854 | 1.3215 | 1.1607 |  | 1.0954 | 0.94062 | 1.2854 | 1.3215 | 0.17711 | 0.031366
Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |  |  |  |  | 10 | 2.228 | 3.169 | 9 | 2.262 | 10 | 2.228 |  | 1.0977 | 0.96457 | 1.3133 | 1.2482 | 1.1559 |  | 1.0977 | 0.96457 | 1.3133 | 1.2482 | 0.1563 | 0.024429
СL, м/с | 6389 | 6385 | 6382 | 6378 | 6375 |  |  |  |  | 12 | 2.179 | 3.055 | f | t(f;P) | 11 | 2.204 |  | 1.0904 | 0.9585 | 1.3263 | 1.3403 | 1.1789 |  | 1.0904 | 0.9585 | 1.3263 | 1.3403 | 0.18636 | 0.034729
ΔСL, м/с | 6.389 | 6.385 | 6.382 | 6.378 | 6.375 |  |  |  |  | 14 | 2.145 | 2.977 | 8 | 2.3648 | 12 | 2.179 |  | 1.0964 | 0.96349 | 1.3094 | 1.3255 | 1.1737 |  | 1.0964 | 0.96349 | 1.3094 | 1.3255 | 0.17476 | 0.030542
СКО , м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 | 2.12 | 2.921 | Коэффициент k(Р) |  | 13 | 2.162 |  | 0.0040052 | 0.0067843 | 0.0059841 | 0.012827 | 0.0041124 | CKO | 0.0040052 | 0.0067843 | 0.0059841 | 0.012827
№ серии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18 | 2.101 | 2.878 | Р=0,95 | Р=0,99 | 14 | 2.145 | [5 empty] | 0.003516 | Отн. СКО | 0.0034244 | 0.0058004 | 0.0051162 | 0.010967
Anmi, дБ | 1.1007 | 2.9505 | 4.5606 | 8.0993 | 11.4949 |  |  | 11.4949 |  | 20 | 2.086 | 2.845 | 1.1 | 1.4 | 15 | 2.133 |  | 1.0987 | 0.96558 | 1.3058 | 1.3084 | 1.1696 | Cp. Anm, дБ
| 1.0893 | 2.8067 | 5.2018 | 8.4618 | 12.3915 |  |  | 14.1888 | Max | 22 | 2.074 | 2.819 |  |  | 16 | 2.12
| 1.121 | 2.6422 | 4.9012 | 8.0973 | 11.8007 |  |  | 11.8007 |  | 26 | 2.056 | 2.779 |  |  | 17 | 2.111
| 1.0954 | 2.6457 | 5.4043 | 7.8286 | 11.5522 |  |  | 11.5522 |  | 28 | 2.048 | 2.763 |  |  | 18 | 2.101
| 1.0977 | 2.589 | 5.314 | 8.9762 | 12.3505 |  |  | 9.7554 | Min | 30 | 2.042 | 2.75 |  |  | 19 | 2.094
| 1.0904 | 2.2088 | 5.1088 | 8.1167 | 10.6691 |  |  | 10.6691 |  | 40 | 2.02 | 2.7 |  |  | 20 | 2.086
| 1.0964 | 2.6269 | 4.7023 | 7.41 | 13.1911 |  |  | 13.1911 |  | 60 | 2 | 2.66 |  |  | 21 | 2.08
[8 empty] | 12.3915 | Замена выпадающих | 120 | 1.98 | 2.62 |  |  | 22 | 2.074
[8 empty] | 10.9158 |  | ∞ | 1.96 | 2.576 |  |  | 23 | 2.07
[8 empty] | 12.2559 | [6 empty] | 24 | 2.065
[8 empty] | 12.3505 | [6 empty] | 25 | 2.061
[8 empty] | 11.8696 | Среднее | [5 empty] | 26 | 2.056
[15 empty] | 27 | 2.052
[15 empty] | 28 | 2.048
[15 empty] | 29 | 2.045
, дБ | 1.0987 | 2.6386 | 5.0276 | 8.1414 | 11.9214
nА | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
СКО , дБ | 0.0040052 | 0.086314 | 0.1196 | 0.18495 | 0.30544 | [6 empty] | Эхо-импульсный метод
СКО | 0.0036454 | 0.032713 | 0.02379 | 0.022717 | 0.025621 | [5 empty] | НСП | Доверительные границы погрешности
n | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | Номера импульсов берем условно 2-4 |  | Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32
m | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | [5 empty] | Толщина d, мм | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912
, дБ/м | 27.4919 | 66.0223 | 125.8003 | 203.7155 | 596.5991 |  |  |  | αизм |  | Диаметр, мм | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
ΔАдиф, дБ | 0.647 | 0.418 | 0.304 | 0.348 | 0.15 |  |  |  | Диф.поправка |  | m-n | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Аиспр, дБ | 0.4517 | 2.2206 | 4.7236 | 7.7934 | 11.7714 | [5 empty] | СL, м/с | 6389 | 6385 | 6382 | 6378 | 6375
, дБ/м | 11.3026 | 55.5631 | 118.1935 | 195.0078 | 589.0925 |  |  |  | α испр Дифр | Вход.данные | , дБ | 1.0987 | 2.6386 | 5.0276 | 8.1414 | 11.9214
СКО , дБ/м | 0.10022 | 2.1598 | 2.9927 | 4.6278 | 15.2857 |  |  |  |  | Погр.диф.попр. | Δ(ΔАдиф), дБ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
СКО | 0.0088669 | 0.03887 | 0.025321 | 0.023731 | 0.025948 |  |  |  |  | Несоосность | DХ, мм | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
НСП , дБ/м | 1.0584 | 1.6478 | 3.1607 | 6.0889 | 23.1576 |  |  |  |  | Различие Ø эл. | ΔD, мм | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
НСП | 0.093641 | 0.029656 | 0.026741 | 0.031224 | 0.039311 |  |  |  |  | Радиус электр. | а, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Q0/S0F(aL) | 10.5607 | 0.76294 | 1.0561 | 1.3157 | 1.515 |  |  |  |  | Непаралл | Dd(A,B), мкм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 278.0281 | 13.9481 | 8.267 | 7.5275 | 6.4156 |  |  | 6 |  | Непаралл | j, рад | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05
| 1.969 | 2.145 | 2.306 | 2.306 | 2.447 |  |  | 2.4469 |  | ТКС | kt, дБ/м/град | 0.18 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8
, дБ/м | 1.081 | 4.8308 | 7.4016 | 12.0484 | 43.1016 |  |  |  | Погрешность | Погр.ТКС | Dkt, дБ/м/град | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 0.09564 | 0.086943 | 0.062623 | 0.061784 | 0.073166 |  |  |  | установки | Погр.темп | Dt, град.C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
, дБ/(м·К) | 0.18 | 0.18 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | Шероховатость | Ra, мкм | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
t, °С | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |  |  | Температурная | Погр.толщины | Δd, мкм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
, дБ/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  | поправка t0=22 °C | Погр.изм.ослабл. | δA | -0.0010787 | -0.0028397 | -0.0062715 | -0.012425 | -0.023562 |  | δA=0,04*(1-10^(M36/20))/5
, дБ/м | 11.3026 | 55.5631 | 118.1935 | 195.0078 | 589.0925 |  |  |  | α испр Дифр+Темп. | Θi в дБ | Q1 Дифр.поправка | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
, дБ/м | 0.10022 | 2.1598 | 2.9927 | 4.6278 | 15.2857 |  |  |  | Поправку не вводим |  | Q2 Несоосность | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 0.0088669 | 0.03887 | 0.025321 | 0.023731 | 0.025948 | [5 empty] | Q3 Различие Ø | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
, дБ/м | 0.55551 | 0.86485 | 1.6589 | 3.1958 | 12.1546 | [5 empty] | Q4 Непараллельн. | 0.00021853 | 0.0017504 | 0.0044852 | 0.0035085 | 0.0033713
| 0.049149 | 0.015565 | 0.014036 | 0.016388 | 0.020633 | [5 empty] | Q5 ТКС | 0.00079929 | 0.0020782 | 0.0032771 | 0.0032771 | 0.0016386
, дБ/м | 0.56448 | 2.3265 | 3.4218 | 5.624 | 19.5292 | [5 empty] | Q6 Шероховатость | 0.001 | 0.002 | 0.0032 | 0.004 | 0.0064
| 0.049942 | 0.041871 | 0.028951 | 0.02884 | 0.033151 | [5 empty] | Q7 Измер. ослабл. | -0.01876 | -0.049472 | -0.10964 | -0.21857 | -0.41927 |  | Θ7=20*LOG10((1+2*M48))
| 211372.3546 | 16.1045 | 13.1591 | 15.5863 | 16.8165 | [5 empty] | Q8 Измер.толщины | 0.00010997 | 0.00026409 | 0.0005032 | 0.00081486 | 0.0011932
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | (Σθi^2)^1/2, дБ | 0.038453 | 0.059866 | 0.11483 | 0.22122 | 0.42068
, м/с | 1.129 | 4.653 | 6.8436 | 11.248 | 39.0583 | [5 empty] | k(P) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 0.099885 | 0.083742 | 0.057901 | 0.05768 | 0.066303 | [5 empty] | Q(P), дБ | 0.042298 | 0.065852 | 0.12631 | 0.24334 | 0.46274
Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | [5 empty] | Отн. Q(P) | 0.038498 | 0.029656 | 0.026741 | 0.031224 | 0.039311
[11 empty] | Q(P), дБ/м | 1.0584 | 1.6478 | 3.1607 | 6.0889 | 23.1576
[11 empty] | Отн. Q(P) | 0.093641 | 0.029656 | 0.026741 | 0.031224 | 0.039311 | Отн. для αиспр
[11 empty] | СКО S(α), дБ/м | 0.10022 | 2.1598 | 2.9927 | 4.6278 | 15.2857
[11 empty] | Отн.СКО S(α) | 0.0088669 | 0.03887 | 0.025321 | 0.023731 | 0.025948
[11 empty] | t(0,95;6) | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57
[11 empty] | KΣ | 2.0069 | 2.3799 | 2.3329 | 2.2985 | 2.2756
[11 empty] | SΣ, дБ/м | 0.56448 | 2.3265 | 3.4218 | 5.624 | 19.5292
[11 empty] | Отн. SΣ | 0.049942 | 0.041871 | 0.028951 | 0.02884 | 0.033151
[11 empty] | Dα, дБ/м | 1.1328 | 5.5369 | 7.9828 | 12.9266 | 44.4396
[11 empty] | dα | 0.10023 | 0.09965 | 0.06754 | 0.066288 | 0.075437 | Отн. для αиспр
[11 empty] | αиспр, дБ/м | 11.3026 | 55.5631 | 118.1935 | 195.0078 | 589.0925

## Погрешность_Без диф.попр
Мера | МCЗ-L-10-Д16Т Алюминиевый сплав Д16Т
, мм | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 |  |  |  |  | Коэфф-т Стьюдента t(f;P) |  |  | Интерполяция t(f;P) |  | t(f;P)
СКО , мм | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 |  |  |  |  | f=n-1 | P=0,95 | P=0,99 | f1 | t(f1;P) | f=n-1 | P=0,95
СКО | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 | 2.2019e-05 |  |  |  |  | 4 | 2.776 | 4.604 | 4 | 2.776 | 3 | 3.182
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 9 | 2.262 | 3.25 | f2 | t(f2;P) | 4 | 2.776
Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |  |  |  |  | 10 | 2.228 | 3.169 | 9 | 2.262 | 10 | 2.228
СL, м/с | 6390 | 6386 | 6383 | 6379 | 6378 |  |  |  |  | 12 | 2.179 | 3.055 | f | t(f;P) | 11 | 2.204
ΔСL, м/с | 6.39 | 6.386 | 6.383 | 6.379 | 6.378 |  |  |  |  | 14 | 2.145 | 2.977 | 6 | 2.5704 | 12 | 2.179
СКО , м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 | 2.12 | 2.921 | Коэффициент k(Р) |  | 13 | 2.162
№ серии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18 | 2.101 | 2.878 | Р=0,95 | Р=0,99 | 14 | 2.145
Anmi, дБ | 0.89684 | 2.4728 | 4.9239 | 7.8535 | 11.4949 |  |  |  |  | 20 | 2.086 | 2.845 | 1.1 | 1.4 | 15 | 2.133
| 0.88753 | 2.4879 | 4.9422 | 7.718 | 14.1888 |  |  |  |  | 22 | 2.074 | 2.819 |  |  | 16 | 2.12
| 0.90053 | 2.3651 | 4.7927 | 8.0837 | 11.8007 |  |  |  |  | 26 | 2.056 | 2.779 |  |  | 17 | 2.111
| 0.87831 | 2.5049 | 5.1022 | 8.0617 | 11.5522 |  |  |  |  | 28 | 2.048 | 2.763 |  |  | 18 | 2.101
| 0.91104 | 2.5174 | 4.6825 | 8.2724 | 9.7554 |  |  |  |  | 30 | 2.042 | 2.75 |  |  | 19 | 2.094
| 0.91109 | 2.3261 | 5.0199 | 7.7131 | 10.6691 |  |  |  |  | 40 | 2.02 | 2.7 |  |  | 20 | 2.086
| 0.95426 | 2.4876 | 4.9334 | 6.9648 | 13.1911 |  |  |  |  | 60 | 2 | 2.66 |  |  | 21 | 2.08
[5 empty] | 12.3915 |  |  |  |  | 120 | 1.98 | 2.62 |  |  | 22 | 2.074
[5 empty] | 10.9158 |  |  |  |  | ∞ | 1.96 | 2.576 |  |  | 23 | 2.07
[5 empty] | 12.2559 | [9 empty] | 24 | 2.065
[5 empty] | 12.3505 | [9 empty] | 25 | 2.061
[15 empty] | 26 | 2.056
[15 empty] | 27 | 2.052
[15 empty] | 28 | 2.048
[15 empty] | 29 | 2.045
, дБ | 0.90566 | 2.4517 | 4.9138 | 7.8096 | 11.8696
nА | 7 | 7 | 7 | 7 | 11
СКО , дБ | 0.0092601 | 0.028232 | 0.052606 | 0.16082 | 0.36736 | [6 empty] | Эхо-импульсный метод
СКО | 0.010225 | 0.011515 | 0.010706 | 0.020592 | 0.030949 | [5 empty] | НСП | Доверительные границы погрешности
n | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Частота, МГц | 5 | 10 | 16 | 20 | 32
m | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | [5 empty] | Толщина d, мм | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912
, дБ/м | 22.6615 | 61.3466 | 122.9542 | 195.4131 | 594.0068 |  |  |  | αизм |  | Диаметр, мм | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
ΔАдиф, дБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Диф.поправка = 0 |  | m-n | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Аиспр, дБ | 0.90566 | 2.4517 | 4.9138 | 7.8096 | 11.8696 | [5 empty] | СL, м/с | 6390 | 6386 | 6383 | 6379 | 6378
, дБ/м | 22.6615 | 61.3466 | 122.9542 | 195.4131 | 594.0068 |  |  |  | α испр Дифр | Вход.данные | , дБ | 0.90566 | 2.4517 | 4.9138 | 7.8096 | 11.8696
СКО , дБ/м | 0.23171 | 0.70641 | 1.3163 | 4.024 | 18.384 |  |  |  |  | Погр.диф.попр. | Δ(ΔАдиф), дБ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
СКО | 0.010225 | 0.011515 | 0.010706 | 0.020592 | 0.030949 |  |  |  |  | Несоосность | DХ, мм | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
НСП , дБ/м | 1.0152 | 1.557 | 3.0739 | 5.7196 | 22.9699 |  |  |  |  | Различие Ø эл. | ΔD, мм | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
НСП | 0.044799 | 0.025381 | 0.025 | 0.029269 | 0.038669 |  |  |  |  | Радиус электр. | а, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Q0/S0F(aL) | 4.3814 | 2.2041 | 2.3352 | 1.4214 | 1.2494 |  |  |  |  | Непаралл | Dd(A,B), мкм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 6.0001 | 6.0001 | 6.0001 | 6 | 10 |  |  |  |  | Непаралл | j, рад | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05 | 5.102e-05
| 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.228 |  |  |  |  | ТКС | kt, дБ/м/град | 0.18 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8
, дБ/м | 1.2241 | 2.391 | 4.589 | 11.4766 | 46.1715 |  |  |  | Погрешность | Погр.ТКС | Dkt, дБ/м/град | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 0.054017 | 0.038976 | 0.037323 | 0.05873 | 0.077729 |  |  |  | установки | Погр.темп | Dt, град.C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
, дБ/(м·К) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Шероховатость | Ra, мкм | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
t, °С | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 21.8 | 21.8 |  |  |  | Температурная | Погр.толщины | Δd, мкм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
, дБ/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | поправка t0=22 °C | Погр.изм.ослабл. | δA | -0.00087918 | -0.002609 | -0.0060858 | -0.011659 | -0.023374
, дБ/м | 22.6615 | 61.3466 | 122.9542 | 195.4131 | 594.0068 |  |  |  | α испр Дифр+Темп. | Θi в дБ | Q1 Дифр.поправка | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
, дБ/м | 0.23171 | 0.70641 | 1.3163 | 4.024 | 18.384 | [5 empty] | Q2 Несоосность | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 0.010225 | 0.011515 | 0.010706 | 0.020592 | 0.030949 | [5 empty] | Q3 Различие Ø | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
, дБ/м | 0.53285 | 0.81723 | 1.6134 | 3.002 | 12.0561 | [5 empty] | Q4 Непараллельн. | 0.00032769 | 0.0013124 | 0.0033629 | 0.0052611 | 0.0033681
| 0.023513 | 0.013321 | 0.013122 | 0.015362 | 0.020296 | [5 empty] | Q5 ТКС | 0.00079929 | 0.0020782 | 0.0032771 | 0.0032771 | 0.0016386
, дБ/м | 0.58104 | 1.0802 | 2.0822 | 5.0204 | 21.9846 | [5 empty] | Q6 Шероховатость | 0.001 | 0.002 | 0.0032 | 0.004 | 0.0064
| 0.02564 | 0.017609 | 0.016935 | 0.025691 | 0.037011 | [5 empty] | Q7 Измер. ослабл. | -0.015286 | -0.045442 | -0.10637 | -0.20494 | -0.41585
| 237.2658 | 32.8071 | 37.5686 | 14.5373 | 20.4508 | [5 empty] | Q8 Измер.толщины | 9.0646e-05 | 0.00024539 | 0.00049182 | 0.00078165 | 0.001188
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | (Σθi^2)^1/2, дБ | 0.036884 | 0.056569 | 0.11168 | 0.2078 | 0.41727
, м/с | 1.1621 | 2.1604 | 4.1644 | 10.0409 | 43.9692 | [5 empty] | k(P) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 0.05128 | 0.035217 | 0.03387 | 0.051383 | 0.074021 | [5 empty] | Q(P), дБ | 0.040572 | 0.062226 | 0.12285 | 0.22858 | 0.45899
[11 empty] | Отн. Q(P) | 0.044799 | 0.025381 | 0.025 | 0.029269 | 0.038669
[11 empty] | Q(P), дБ/м | 1.0152 | 1.557 | 3.0739 | 5.7196 | 22.9699
[11 empty] | Отн. Q(P) | 0.044799 | 0.025381 | 0.025 | 0.029269 | 0.038669 | Отн. для αиспр
[11 empty] | СКО S(α), дБ/м | 0.23171 | 0.70641 | 1.3163 | 4.024 | 18.384
[11 empty] | Отн.СКО S(α) | 0.010225 | 0.011515 | 0.010706 | 0.020592 | 0.030949
[11 empty] | t(0,95;6) | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57
[11 empty] | KΣ | 2.1067 | 2.2135 | 2.2039 | 2.286 | 2.3067
[11 empty] | SΣ, дБ/м | 0.58104 | 1.0802 | 2.0822 | 5.0204 | 21.9846
[11 empty] | Отн. SΣ | 0.02564 | 0.017609 | 0.016935 | 0.025691 | 0.037011
[11 empty] | Dα, дБ/м | 1.2241 | 2.391 | 4.589 | 11.4766 | 50.7123
[11 empty] | dα | 0.054017 | 0.038976 | 0.037323 | 0.05873 | 0.085373 | Отн. для αиспр
[11 empty] | αиспр, дБ/м | 22.6615 | 61.3466 | 122.9542 | 195.4131 | 594.0068

## Диф.поправка
d, мм | 0.01502
a, мм | 0.01 | f, МГц | [10 empty] | DАdif, дБ | диф. поправка для затухания в дБ
CL, м/с | 6429 | 2.5 | [10 empty] | Поправку можно подсчитать для любой пары УЗ импульсов
y | 1 | [11 empty] | 2 | 4 | 1.0519 | 0.43973
k | 2443.2981
n | e (fin) | y(2n-1)*exp | y(2n-1) | arg(exp(kd | 1дпопр | 2дпопр | Udif_n | Abs(Udif | arg(Udif | n | m | DAdif | DАdif, дБ |  | n | m | Anm | Anm, дБ
1 | 12.2067 | 0.539650098004719-0.841889405874368i | 1 | -1.0008 | 0.09121 | -0.20735 | 0.841648935345402+0.161984578594501i | 0.8571 | 0.19014 | 1 | 2 | 1.0858 | 0.71485 |  | 1 | 2 | 1.0858 | 0.71485
2 | 5.1787 | -0.990317877891944-0.13881822908969i | 1 | -3.0023 | -0.11707 | -0.34369 | 0.745647363261637+0.259099268472674i | 0.78938 | 0.33443 | 2 | 3 | 1.0513 | 0.43464 |  | 1 | 3 | 1.1415 | 1.1495
3 | 3.1977 | 0.287375341372116+0.957818048050495i | 1 | 1.2793 | -0.31872 | 0.26298 | 0.696518359889786+0.280432249634159i | 0.75085 | 0.38276 | 3 | 4 | 1.0006 | 0.0050947 |  | 1 | 4 | 1.1422 | 1.1546
4 | 2.3032 | 0.750327544211684-0.661066242064487i | 1 | -0.72224 | 0.053708 | 0.54034 | 0.634135083382267+0.401237815794888i | 0.75041 | 0.56414 | 4 | 5 | 1.0902 | 0.7504 |  | 1 | 5 | 1.2452 | 1.905
5 | 1.7977 | -0.91398219234565-0.405754300131298i | 1 | -2.7238 | 0.34084 | 0.58235 | 0.509230039480503+0.463084235162815i | 0.6883 | 0.73797 | 5 | 6 | 1.1197 | 0.98228 |  | 1 | 6 | 1.3943 | 2.8873
6 | 1.4734 | 0.0129491178401799+0.999916156658728i | 1 | 1.5578 | 0.52595 | 0.55476 | 0.396739167894068+0.46953088426745i | 0.6147 | 0.86923 | 6 | 7 | 1.1226 | 1.0045 |  | 2 | 4 | 1.0519 | 0.43973
7 | 1.248 | 0.903168240472244-0.429286768259017i | 1 | -0.4437 | 0.64623 | 0.51069 | 0.310706712617213+0.450880276818352i | 0.54757 | 0.96742 | 7 | 8 | 1.1168 | 0.95975 |  | 2 | 5 | 1.1468 | 1.1901
8 | 1.0823 | -0.767194928789066-0.641414017028269i | 1 | -2.4453 | 0.72723 | 0.46612 | 0.24712189593731+0.423453875979195i | 0.49029 | 1.0425 | 8 | 9 | 1.1087 | 0.89655 |  | 2 | 6 | 1.2842 | 2.1724
9 | 0.95542 | -0.262475249631787+0.964938725168977i | 1 | 1.8364 | 0.78386 | 0.42558 | 0.199996743533225+0.394394074101123i | 0.44221 | 1.1015 | 9 | 10 | 1.1005 | 0.83178
10 | 0.85511 | 0.986390919791473-0.164417010533982i | 1 | -0.16517 | 0.82479 | 0.38993 | 0.164567632318535+0.366577572515973i | 0.40182 | 1.1488 | 10 | 11 | 1.0928 | 0.77114 |  | 3 | 5 | 1.0909 | 0.75549
11 | 0.77384 | -0.561270743497879-0.827632256798476i | 1 | -2.1667 | 0.85525 | 0.3589 | 0.137465319624003+0.34102278937009i | 0.36769 | 1.1876 | 11 | 12 | 1.086 | 0.71625
12 | 0.70667 | -0.517667499146708+0.85558188405739i | 1 | 2.1149 | 0.87848 | 0.33193 | 0.116369290910504+0.317956909037257i | 0.33858 | 1.2199 | 12 | 13 | 1.0798 | 0.66719
13 | 0.65022 | 0.993580611360438+0.113126339676569i | 1 | 0.11337 | 0.89658 | 0.3084 | 0.09967836930967+0.297283053448371i | 0.31355 | 1.2473 | 13 | 14 | 1.0744 | 0.62352
14 | 0.60211 | -0.312082685123529-0.950054944540624i | 1 | -1.8882 | 0.91094 | 0.28776 | 0.086274226763273+0.278785358701805i | 0.29183 | 1.2707 | 14 | 15 | 1.0696 | 0.58463
15 | 0.56063 | -0.732956900984472+0.680275077670231i | 1 | 2.3935 | 0.92252 | 0.26957 | 0.075363362121334+0.262218406194738i | 0.27283 | 1.2909 | 15 | 16 | 1.0654 | 0.54992
16 | 0.5245 | 0.92418311935338+0.381949685040133i | 1 | 0.39191 | 0.93199 | 0.25345 | 0.066373306624982+0.247344876648784i | 0.2561 | 1.3086 | 16 | 17 | 1.0616 | 0.51882
17 | 0.49274 | -0.0388386683073397-0.999245494282617i | 1 | -1.6096 | 0.93983 | 0.23907 | 0.058884260078531+0.233949840695809i | 0.24125 | 1.3242 | 17 | 18 | 1.0581 | 0.49085
18 | 0.4646 | -0.891748516849838+0.452531305763606i | 1 | 2.672 | 0.94639 | 0.22618 | 0.05258357028067+0.221844587326988i | 0.22799 | 1.3381 | 18 | 19 | 1.0551 | 0.46561
19 | 0.43951 | 0.783547741449242+0.621331583673156i | 1 | 0.67044 | 0.95194 | 0.21457 | 0.047234989320629+0.210865936083962i | 0.21609 | 1.3504 | 19 | 20 | 1.0523 | 0.44273
20 | 0.41698 | 0.237399110855419-0.971412199925992i | 1 | -1.3311 | 0.95667 | 0.20406 | 0.042657589452035+0.200873787043263i | 0.20535 | 1.3615 | 20 | 21 | 1.0498 | 0.42191
21 | 0.39665 | -0.981802370943199+0.189905514428392i | 1 | 2.9505 | 0.96073 | 0.19452 | 0.038711079511672+0.191748170509221i | 0.19562 | 1.3716 | 21 | 22 | 1.0475 | 0.4029
22 | 0.37821 | 0.582514934257315+0.812819999364679i | 1 | 0.94898 | 0.96425 | 0.1858 | 0.035285425113976+0.183386352734234i | 0.18675 | 1.3807 | 22 | 23 | 1.0454 | 0.38548
23 | 0.36141 | 0.49533769106403-0.86870050754639i | 1 | -1.0526 | 0.96732 | 0.17782 | 0.03229340600679+0.175700219847875i | 0.17864 | 1.389
d | a | f | C | k | ka | A_1 | A_2 | n | m | A_nm | A_nm, дБ | ξ_n | ξ_m | difrhelp (n) | difrhelp(m) | диф поправка, дБ | alpha, дБ/м
0.01502 | 0.01 | 2500000 | 6397 | 2455.5203 | 24.5552 | 0.028311 | 0.025809 | 1 | 2 | 1.0969 | 0.80359 | 12.2678 | 5.2046 | 0.860384175854465+0.142780695917144i | 0.751752375200511+0.253701980473588i | 0.8219 | -0.60972
получилось с диф. Поправкой
-0.61015
Note on E7: 1: n зависит от Е
Note on J7: 1: n зависит от Е